SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS WYMAGAŃ I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW)

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA: w kolumnie 4 należy wpisać TAK lub NIE lub wartość oferowaną wymaganą w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 3

ZADANIE 1

Podzadanie 1 – Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia, suszarka.

| MYJNIA-DEZYNFEKTOR NR 1 - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary zewnętrzne myjni 110 x 100 x 195 cm (± 10%) | Tak, podać |  |
|  | Masa całkowita urządzenia do 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, przeszklone drzwi komory. | Tak |  |
|  | Pojemność komory: 15 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 70 mm) | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwne (otwierane na dół), otwierane i zamykane automatycznie – po wciśnięciu odpowiedniego klawisza / przycisku. | Tak |  |
|  | Ergonomiczna wysokość wózka do załadunku i rozładunku myjni-dezynfektora – 700–800 mm. | Tak |  |
|  | Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie oraz zasilanie z zewnętrznej instalacji pary centralnej Zamawiającego. Myjnia zaprojektowana do pracy z zasilania z zewnętrznej instalacji pary centralnej z możliwością pracy na własnej wytwornicy pary (zasilanie parowe główne, a zasilanie elektryczne rezerwowe). | Tak |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i kontenerów sterylizacyjnych | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej AISI 316L. | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | Tak |  |
|  | Odpływ z komory myjni wyposażony w filtr siatkowy wody. | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu, każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – min. 4 pojemniki po min. 5 l każdy | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych urządzeń opisanych w pkt II, III i IV, tj. myjni i sterylizatorów, w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. Urządzenia zostaną połączone z systemem komputerowym o parametrach opisanych w Części 2. | Tak |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik po stronie załadowczej i wyładowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7”. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów cyklu po stronie rozładowczej. | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem. | Tak |  |
|  | Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. Czas najdłuższego programu nie może przekraczać 60 minut. | Tak |  |
|  | Odrębny, fabryczny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | Tak |  |
|  | Możliwość nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu. | Tak |  |
|  | Kondensator oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. System kondensacji pary z powietrza usuwanego niewykorzystujący wody. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |
|  | System automatycznej redukcji czasu suszenia powiązany z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu. Pozwalający na automatyczną redukcję czasu suszenia wsadu. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | Tak |  |
|  | Układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła). | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 70% powierzchni drzwi), wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, moc max. 20,5 kW (zgodnie z projektem). | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności CE wystawioną przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC. | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2. | Tak |  |
|  | 1) Maksymalne zużycie wody zimnej na jedną fazę cyklu przy pełnym załadunku komory. Załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze. | Podać w [Litr] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 15 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | 2) Maksymalne zużycie wody ciepłej na jeden załadunek w warunkach opisanych powyżej w punkcie 47. | Podać w [Litr] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 15 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | 3) Maksymalne zużycie energii elektrycznej na jeden załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze. | Podać w [kWh] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 20 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 70 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do załadunku i rozładunku komory wyposażony w system dokowania wózka do oferowanej myjni-dezynfektora oraz w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Możliwość demontażu i opróżniania zbiornika. Ilość – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji kontenerów sterylizacyjnych o pojemności min. 6 kontenerów DIN o wym. 600 x 300 x 150 mm wraz z pokrywami. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie – stal nierdzewna/kwasoodporna. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Komplet płynnych środków chemicznych (startowych), na których zostało zwalidowane urządzenie: - myjący – 1 szt., - neutralizator – 1 szt., - płuczący – 1 szt., Opakowania 5 dm3 (± 5%) | Tak, podać ilość oferowanych kompletów Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Dwa komplety – 10 pkt Jeden komplet – 0 pkt |  |
|  | Podłączenie do wszystkich mediów (woda, woda demi, zasilanie elektryczne i parowe, odciąg) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Eksploatacja: |  |  |
|  | Wartość przeglądu pogwarancyjnego ryczałtowo z wliczonym ryczałtem za dojazd bez kosztu materiałów konserwacyjnych | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Koszt materiałów eksploatacyjnych na rok | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższy koszt – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |

Dotyczy pkt 47, 48 i 49:

1), 2), 3) Zużycia mediów muszą być potwierdzone przez producenta oferowanego urządzenia lub inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej co producent.

| MYJNIA-DEZYNFEKTOR Nr 2 - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary zewnętrzne myjni 110 x 100 x 195 mm ( ± 10%) | Tak, podać |  |
|  | Masa całkowita urządzenia do 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, przeszklone drzwi komory. | Tak |  |
|  | Pojemność komory 15 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 70 mm) | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwne (otwierane na dół), otwierane i zamykane automatycznie – po wciśnięciu odpowiedniego klawisza. | Tak |  |
|  | Ergonomiczna wysokość wózka do załadunku i rozładunku myjni-dezynfektora – 700–800 mm. | Tak |  |
|  | Zasilanie i ogrzewanie parą z zewnętrznej instalacji pary centralnej Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego i instrumentów laparoskopowych. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej AISI 316L. | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | Tak |  |
|  | Odpływ z komory myjni wyposażony w filtr siatkowy wody. | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – min. 4 pojemniki po min. 5 l każdy | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych urządzeń opisanych w pkt I, III i IV, tj. myjni i sterylizatorów, w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. Urządzenia zostaną połączone z systemem o parametrach opisanych w Podzadaniu 2. | Tak |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik po stronie załadowczej i wyładowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7”. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów cyklu po stronie rozładowczej. | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | Tak |  |
|  | Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10 wybieranych z ekranu dotykowego sterownika. | Tak |  |
|  | Odrębny, fabryczny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | Tak |  |
|  | Możliwość nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu. | Tak |  |
|  | Kondensator oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. System kondensacji pary z powietrza usuwanego nie wykorzystujący wody. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |
|  | System automatycznej redukcji czasu suszenia powiązany z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu. Pozwalający na automatyczną redukcję czasu suszenia wsadu. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | Tak |  |
|  | Układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 70% powierzchni drzwi), wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, moc max. 6,5 kW (zgodnie z projektem). | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności CE wystawioną przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC. | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2. | Tak |  |
|  | 4) Maksymalne zużycie wody zimnej na jedną fazę cyklu przy pełnym załadunku komory. Załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze. | Podać w [Litr] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 15 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | 5) Maksymalne zużycie wody ciepłej na jeden załadunek w warunkach opisanych powyżej w punkcie 47. | Podać w [Litr] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 15 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | 6) Maksymalne zużycie energii elektrycznej na jeden załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze. | Podać w [kWh] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 20 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x70 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych. Wyposażony w min. 50 przyłączy dla narzędzi laparoskopowych w tym: - min. 10 portów o średnicy wewn. min. 25 mm, - min. 10 dysz iniekcyjnych zamkniętych o średnicy zewn. nie większej niż 4 mm, - min. 10 dysze iniekcyjnych otwartych o średnicy zewn. nie większej niż 4 mm, - min. 5 węży silikonowych - min. 5 złączy typu Luer męski, - min. 5 złączy typu Luer żeński. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym. Ilość – 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek do załadunku i rozładunku komory wyposażony w system dokowania wózka do oferowanej myjni-dezynfektora oraz w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Możliwość demontażu i opróżniania zbiornika. Ilość – 2 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 5 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 20 węży anestezjologicznych. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym. Ilość – 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewnej/kwasoodporna. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Komplet płynnych środków chemicznych (startowych), na których zostało zwalidowane urządzenie: - myjący – 1 szt., - neutralizator – 1 szt., - płuczący – 1 szt., Opakowania 5 dm3 (± 5%) | Tak, podać ilość oferowanych kompletów Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Dwa komplety – 10 pkt Jeden komplet – 0 pkt |  |
|  | Podłączenie do wszystkich mediów (woda, woda demi, zasilanie elektryczne i parowe, odciąg) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Eksploatacja: |  |  |
|  | Wartość przeglądu pogwarancyjnego ryczałtowo z wliczonym ryczałtem za dojazd bez kosztu materiałów konserwacyjnych | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Koszt materiałów eksploatacyjnych na rok | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższy koszt – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |

Dotyczy pkt 47, 48 i 49:

4), 5), 6) Zużycia mediów muszą być potwierdzone przez producenta oferowanego urządzenia lub inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej co producent

| STERYLIZATOR PAROWY Nr 1 - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora 135 x 95 x 200 cm (± 5%) z zachowaniem szerokości wejścia do przestrzeni serwisowej ok. 62-65 cm po zabudowaniu obu sterylizatorów wraz z listwami masującymi ze stali nierdzewnej. Przy większych wymiarach sterylizatora należy dodatkowo powiększyć otwór w ścianie i zabudować przestrzenie ścianką GK. | Tak, podać |  |
|  | Masa całkowita urządzenia do 1200 kg (wraz z próbą wodną). | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w dwie ściany. Sterylizator zlicowany ze ścianą po stronie czystej, a po stronie sterylnej przestrzeń serwisowa zabudowana ścianką ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: - wymiary komory sterylizacyjnej (szerokość x wysokość x głębokość) 660-700 x 660-700 x 1000-1050 mm, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi polerowania. - wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej AISI 316L. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie oraz zasilanie z zewnętrznej instalacji pary centralnej Zamawiającego. Sterylizator przeznaczony do pracy z zasilania z zewnętrznej instalacji pary centralnej z możliwością pracy na własnej wytwornicy pary (zasilanie parowe główne, a zasilanie elektryczne rezerwowe). | Tak |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. | Tak |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. | Tak |  |
|  | Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi. Zamawiający udostępnia dwie drogi komunikacyjne na poziomie Centralnej Sterylizacji (CS) przez drzwi 100 x 200 cm lub przez drzwi 160 x 195 cm. W obu przypadkach do poziomu CS z zewnątrz budynku prowadzą schody 2 stopnie i duży plac manewrowy lub 5 stopni z trudnym i wąskim dojściem, ale dodatkowo z podjazdem dla inwalidów. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | Tak, opisać |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych urządzeń opisanych w pkt I, II i IV, tj. myjni i sterylizatora, w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. Urządzenia zostaną połączone z systemem komputerowym o parametrach opisanych w Podzadaniu 2. | Tak |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | Tak, podać |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” lub Sterownik urządzenia wyposażony: a) po stronie załadowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” b) po stronie rozładowczej w wyświetlacz informujący min. o czasie do końca cyklu. | Tak, podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Przekątna matrycy ekranu po stronie załadowczej ≥ 10” – 10 pkt <10” – 0 pkt |  |
|  | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | Tak |  |
|  | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) | Tak |  |
|  | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności | Tak |  |
|  | Monitorowanie zużycia mediów zasilających (woda, energia elektryczna) poprzez sterownik urządzenia wraz z wydrukiem wartości na wbudowanej drukarce. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki). | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu indywidualnym dla każdego użytkownika kodem | Tak |  |
|  | Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. | Tak |  |
|  | Wewnętrzne powierzchnie komory gładkie o niskiej chropowatości (Ra max 0,35 µm). | Tak |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6-8 mm. | Tak |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej (dopuszcza się orurowanie z miedzi). | Tak |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | Tak |  |
|  | Płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | Tak |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | Tak |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | Tak |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | Tak |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – eżektor). | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, moc max. 57 kW (zgodnie z projektem). | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak |  |
|  | Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1/EN 17665-1. | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotycząca urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją. | Tak |  |
|  | 7) Zużycie wody (łącznie - do chłodzenia i dla wytwornicy pary) na jeden proces sterylizacji w temperaturze 134ºC łącznie z suszeniem wsadu po procesie wg PN EN 285-24.7 | Podać w [Litr] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 20 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | 8) Zużycie energii elektrycznej na jeden proces (wsad) jak w punkcie powyżej w pkt 52. | Podać w [kWh] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 30 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Pojemność wózka zgodna z pojemnością komory. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek transportowo-załadunkowy dla wózka wsadowego o stałej wysokości załadunku. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek transportowo-rozładunkowy dla wózka wsadowego z systemem automatycznego wyładunku. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zabudowa zgodnie z pkt 2 w tabeli: Zapisy dotyczące Podzadania 1 i 2 Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Podłączenie do wszystkich mediów (woda, woda demi, zasilanie elektryczne i parowe, sprężone powietrze, odciąg) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Wartość przeglądu pogwarancyjnego ryczałtowo z wliczonym ryczałtem za dojazd bez kosztu materiałów konserwacyjnych | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Koszt materiałów eksploatacyjnych na rok | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższy koszt – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |

Dotyczy pkt 52 i 53:

7), 8) Zużycia mediów muszą być potwierdzone przez producenta oferowanego urządzenia lub inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej co producent.

| STERYLIZATOR PAROWY Nr 2 - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora 135 x 95 x 200 cm (± 5%) z zachowaniem szerokości wejścia do przestrzeni serwisowej ok. 62-65 cm po zabudowaniu obu sterylizatorów wraz z listwami masującymi ze stali nierdzewnej. Przy większych wymiarach sterylizatora należy dodatkowo powiększyć otwór w ścianie i zabudować przestrzenie ścianką GK. | Tak, podać |  |
|  | Masa całkowita urządzenia do 1200 kg (wraz z próbą wodną). | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w dwie ściany. Sterylizator zlicowany ze ścianą po stronie czystej, a po stronie sterylnej przestrzeń serwisowa zabudowana ścianką ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: - wymiary komory sterylizacyjnej (szerokość x wysokość x głębokość) 660-700 x 660-700 x 1000-1050 mm, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi polerowania. - wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej AISI 316L. | Tak, podać |  |
|  | Zasilany parą z zewnętrznej instalacji pary centralnej Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi. Zamawiający udostępnia dwie drogi komunikacyjne na poziomie Centralnej Sterylizacji (CS) przez drzwi 100 x 200 cm lub przez drzwi 160 x 195 cm. W obu przypadkach do poziomu CS z zewnątrz budynku prowadzą schody 2 stopnie i duży plac manewrowy lub 5 stopni z trudnym i wąskim dojściem, ale dodatkowo z podjazdem dla inwalidów. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | Tak, opisać |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych urządzeń opisanych w pkt I, II i III, tj. myjni i sterylizatora, w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. Urządzenia zostaną połączone z systemem komputerowym o parametrach opisanych w Podzadaniu 2. | Tak |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | Tak, podać |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” lub Sterownik urządzenia wyposażony: a) po stronie załadowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” b) po stronie rozładowczej w wyświetlacz informujący min. o czasie do końca cyklu. | Tak, podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Przekątna matrycy ekranu po stronie załadowczej ≥ 10” – 10 pkt <10” – 0 pkt |  |
|  | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | Tak |  |
|  | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) | Tak |  |
|  | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności | Tak |  |
|  | Monitorowanie zużycia mediów zasilających (woda, energia elektryczna) poprzez sterownik urządzenia wraz z wydrukiem wartości na wbudowanej drukarce. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki). | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu indywidualnym dla każdego użytkownika kodem | Tak |  |
|  | Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. | Tak |  |
|  | Wewnętrzne powierzchnie komory gładkie o niskiej chropowatości (Ra max 0,35 µm). | Tak |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6-8 mm. | Tak |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej (dopuszcza się orurowanie z miedzi). | Tak |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | Tak |  |
|  | Płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | Tak |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | Tak |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | Tak |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | Tak |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – eżektor). | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW (zgodnie z projektem). | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak |  |
|  | Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1/EN 17665-1. | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotycząca urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją. | Tak |  |
|  | 9) Zużycie wody (łącznie - do chłodzenia i dla wytwornicy pary) na jeden proces sterylizacji w temperaturze 134ºC łącznie z suszeniem wsadu po procesie wg PN EN 285-24.7 | Podać w [Litr] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 20 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Pojemność wózka zgodna z pojemnością komory. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek transportowo-załadunkowy dla wózka wsadowego o stałej wysokości załadunku. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek transportowo-rozładunkowy dla wózka wsadowego z systemem automatycznego wyładunku. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zabudowa zgodnie z pkt 2 w tabeli: Zapisy dotyczące Podzadania 1 i 2 Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Podłączenie do wszystkich mediów (woda, woda demi, zasilanie elektryczne i parowe, sprężone powietrze, odciąg) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Wartość przeglądu pogwarancyjnego ryczałtowo z wliczonym ryczałtem za dojazd bez kosztu materiałów konserwacyjnych | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Koszt materiałów eksploatacyjnych na rok | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższy koszt – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |

Dotyczy pkt 49:

9) Zużycia mediów muszą być potwierdzone przez producenta (widniejącego w certyfikatach) oferowanego urządzenia lub inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej co producent

| MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO BUTÓW - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Masa urządzenia wraz z wodą oraz narzędziami w komorze nie przekraczająca 150 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 700 mm, - wysokość: 900 mm. | Tak, podać |  |
|  | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory. Przeszklone drzwi komory - nie mniej niż 70% powierzchni drzwi. | Tak |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): - 4 tace narzędziowe o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, (420 x 250 x 50 mm), - lub 10 par obuwia chirurgicznego. | Tak, podać |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i obuwia chirurgicznego. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Temperatura ścieku nieprzekraczająca 60°C | Tak |  |
|  | Min. trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dawki środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 20 znaków graficznych. Wyświetlanie m.in. temperatura, wartość A0, pozostający czas oraz kody błędów lub usterek. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w drukarkę parametrów procesu. | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji: minimum 10 wybieranych za pomocą klawiszy klawiatury membranowej lub panelu dotykowego sterownika. | Tak |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | Tak |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w system filtracji powietrza używanego do suszenia, w tym filtr absolutny. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w kondensator oparów. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego zapewniający przepływ oraz natrysk z zewnątrz | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń (pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.). | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności CE wystawioną przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1,-2 / EN 15883-1.-2. | Tak |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, moc nieprzekraczająca 10 kW. | Tak, podać w [kW] |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |
|  | 10) Maksymalne zużycie energii elektrycznej na jeden załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze. | Podać w [kWh] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najmniejsze zużycie – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Wsad/wsady do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 4 tac DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm). Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Konstrukcja wsadu/wsadów zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości do 40 cm. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji obuwia chirurgicznego o pojemności min 10 par. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - myjący – 1 szt., - neutralizator – 1 szt., - płuczący – 1 szt., Opakowania 5 dm3 (± 5%) | Tak, podać ilość oferowanych kompletów Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Dwa komplety – 10 pkt Jeden komplet – 0 pkt |  |
|  | Podłączenie do wszystkich mediów (woda, woda demi, zasilanie elektryczne) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Eksploatacja: |  |  |
|  | Wartość przeglądu pogwarancyjnego ryczałtowo z wliczonym ryczałtem za dojazd bez kosztu materiałów konserwacyjnych | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Koszt materiałów eksploatacyjnych na rok | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższy koszt – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: Pkt = (najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |

Dotyczy pkt 38:

10) Zużycia mediów muszą być potwierdzone przez producenta (widniejącego w certyfikatach) oferowanego urządzenia lub inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej co producent

| SUSZARKA – 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, jednodrzwiowe. | Tak |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): - 15 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, - zamiennie pojemność 30 węży anestezjologicznych. | Tak, podać |  |
|  | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję – stal nierdzewna. | Tak |  |
|  | Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych. | Tak |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory. | Tak |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych. | Tak |  |
|  | Powietrze suszące filtrowane. | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji filtra powietrza w myjni-dezynfektorze | Tak |  |
|  | Drzwi suszarki wyposażone w szybę (nie mniej niż 70% powierzchni drzwi) umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas suszenia do 90 minut. | Podać w [min.] Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Czas suszenia ≤60 min. – 10 pkt, >60 i ≤90 min. – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70-90 ºC. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz. Moc urządzenia nieprzekraczająca 5 kW | Tak, podać |  |
|  | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w kasety/wieszaki na węże anestezjologiczne kompatybilne z wózkiem wsadowym oferowanych myjni-dezynfektorów w pkt I i II, eliminujące konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC. Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak/Nie |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Kaseta/wieszak na węże anestezjologiczne. Pojemność wieszaka/kasety 6 węży typu ISO o średnicy 22 mm. Możliwość mocowania kasety/wieszaka na wózku wsadowym oferowanych myjni-dezynfektorów oraz w komorze suszarki w sposób zapewniający suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych węży. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kaseta/wieszak na węże anestezjologiczne. Pojemność wieszaka/kasety 6 węży o średnicy od 5 do 25 mm. Możliwość mocowania kasety/wieszaka na wózku wsadowym oferowanych myjni-dezynfektorów oraz w komorze suszarki w sposób zapewniający suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych węży. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podłączenie do wszystkich mediów (zasilanie elektryczne i odciąg gazów) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Eksploatacja: |  |  |
|  | Wartość przeglądu pogwarancyjnego ryczałtowo z wliczonym ryczałtem za dojazd bez kosztu materiałów konserwacyjnych. | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: (Pkt = najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |
|  | Koszt materiałów eksploatacyjnych na rok. | Podać w [zł] brutto Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Najniższy koszt – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie Wg wzoru: (Pkt = najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku |  |

Podzadanie 2 – Zakup i montaż środka trwałego: systemu dokumentacji obiegu pakietów wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy.

| SYSTEM KOMPUTEROWY (OPROGRAMOWANIE) - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, wersja oprogramowania:: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Komputerowy system monitorowania obiegu materiału, parametrów procesów również rejestracji parametrów procesów oraz wyliczania kosztów obróbki | Tak |  |
|  | Obserwacja stanu myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym – bez użycia portów drukarkowych. | Tak |  |
|  | Monitorowanie pracy myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych w sposób ciągły – wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy. | Tak |  |
|  | Rejestracja procesów myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w innej bezpiecznej formie. | Tak |  |
|  | Rejestracja wszystkich błędów myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych w dedykowanych przez system miejscach, mających wpływ na zatwierdzenie wsadu. System uniemożliwia personelowi bez specjalnych uprawnień zatwierdzenie wsadu z zarejestrowanym błędem. | Tak |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia materiału do Centralnej Sterylizatorni dokumentacja wydania na zewnątrz przy użyciu skanerów kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki materiałów w obrębie Centralnej Sterylizatorni z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, przy użyciu skanerów kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych pozycjach, zestawach, materiałach opakowaniowych, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych w pojedynczej bazie danych na serwerze. | Tak |  |
|  | Silnik bazy danych SQL Server 2016 lub wyższy bez ograniczeń wielkości bazy danych. | Tak, podać rok Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – za silnik z 2019 roku. 0 pkt – za silnik z roku wcześniejszego niż 2019 rok |  |
|  | Zintegrowany program administracyjny zawierający bazę danych procesów wraz z ich danymi i wykresami, przeprowadzanych na urządzeniach, jak również pełną dokumentację dot. obiegu materiałów. Wszystkie informacje dostępne z jednego programu. | Tak |  |
|  | Funkcja bezpośredniej korelacji danych między dokumentacją obróbki materiałów i dokumentacją procesu. Wgląd w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki konkretnego zestawu, czy narzędzia lub przedmiotu, bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot. dokumentacji obróbki oraz otwierania okna dot. dokumentacji procesów i wyszukiwania tego wsadu. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyszukiwania wsadów przez system po zdefiniowaniu parametrów takich jak: data i godzina, nazwa maszyny, nazwa programu, status wsadu, numer wsadu. | Tak |  |
|  | Kontrolowany dostęp do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Identyfikacja pakietów na podstawie nadanego numeru seryjnego. | Tak |  |
|  | Funkcja interaktywnego pakowania zestawu przez użytkownika, przy wykorzystaniu wyświetlanej na ekranie listy pakowania wraz z zdjęciami oraz filmami, weryfikowanie każdego rodzaju pozycji, modyfikowanie składu ilościowego z uwzględnieniem rzeczywistych ilości narzędzi. | Tak |  |
|  | Funkcja graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w myjniach dezynfektorach i autoklawach. | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wsadu myjni –dezynfektora i sterylizatorów parowych przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte, dezynfekowane oraz sterylizowane. | Tak |  |
|  | Automatyczne tworzenie wsadu i rejestracja danych dla uruchomionego procesu myjni – dezynfektora, sterylizatora parowego bez inicjowania wsadu w systemie przez personel. Funkcja zapobiegająca utracenia rejestracji danych procesów, które omyłkowo nie zostały zainicjowane w systemie przez personel w szczególności procesy typu np.: rozgrzewający. | Tak |  |
|  | Funkcja tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (myjnie-dezynfektory, sterylizatory parowe). | Tak |  |
|  | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych pozycji, uwzględniając koszty mycia, dezynfekcji, pakietowania. | Tak |  |
|  | Funkcja tworzenia zestawień kosztów z podziałem na grupy w zależności od wielkości pakietu. | Tak |  |
|  | Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających identyfikację zawartości pakietu, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta. | Tak |  |
|  | Drukowanie spisu zawartości zestawu na drukarkach laserowych. | Tak |  |
|  | Funkcja śledzenia drogi zestawu oraz/lub narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni oraz do pacjenta i z powrotem. | Tak |  |
|  | Przedstawianie w postaci zdjęć lub filmów określonych pozycji oraz ułożeń zestawów narzędzi. | Tak |  |
|  | Funkcja zapobiegania wydaniu nie zdezynfekowanych przedmiotów do odbiorcy, oraz wydaniu do niewłaściwego odbiorcy. | Tak |  |
|  | Eliminacja wydania nie wysterylizowanych przedmiotów, w przypadku nieprawidłowego procesu w sterylizatorach parowych, bez konieczności ręcznego potwierdzania nieprawidłowości przez personel. | Tak |  |
|  | Dostęp do obrazów i treści multimedialnych w trakcie interaktywnego pakowania przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja modyfikacji i wprowadzania nowych danych dotyczących narzędzi, zestawów, opakowań, odbiorców, niezależnie od czynności wykonywanych na pozostałych stanowiskach komputerowych. | Tak |  |
|  | Funkcja tworzenia własnych zapytań/reguł do programów myjni – dezynfektorów i sterylizatorów parowych w systemie, mających na celu potwierdzenie spełnienia określonych procedur obowiązujących w Centralnej Sterylizatorni przez pracujący personel, na które odpowiedzi są rejestrowane w systemie. | Tak |  |
|  | Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach. | Tak |  |
|  | Zbieranie danych z podłączonych urządzeń na serwerze z możliwością dystrybucji na każdą stację roboczą dostępną w systemie. | Tak |  |
|  | System obsługujący jednocześnie 2 sterylizatory parowe, 2 myjnie – dezynfektory do narzędzi medycznych. | Tak |  |

| SYSTEM KOMPUTEROWY (SERWER CENTRALNY) - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa, model/typ: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Producent: | ................................................................................................................................................ Podać |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |
|  | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 2019 r. 0 pkt – 2018 r. |

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Komputer centralny - Serwer -1 kpl. - serwerowy system operacyjny, - monitor LED min. 20’’ - klawiatura, mysz, - zewnętrzne urządzenie i dodatkowe oprogramowanie do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa obsługujące napędy taśmowe oraz napędy dyskowe, - zasilacz podtrzymujący zasilanie min. 2200 VA. typu rack Parametry minimalne: - Procesor min. 6 - rdzeniowy, wykonany w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku w teście SPECINT_Rates 2006 Base nie mniejszej niż 480 pkt. (dla oferowanego serwera), - Pamięć: min. 16 GB RAM - Kontroler RAID 0,1,5,10,50 wielkość bufora 1GB, - Dyski twarde: 4 x 146 GB SAS 15k 2,5” Hot swap, - Napęd DVD-RW, - Zasilacz nadmiarowy z funkcją Hot-Swap min 2 szt. - System operacyjny zalecany przez dostawcę urządzeń. - Obudowa serwera typu RACK. Serwer dostarczyć wraz z kompletem elementów mocujących w szafie. Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30W Zewnętrzne urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa: - obsługa RAID min. 0,1,5 - min. 4 zatoki na dyski twarde dostępne od zewnątrz, - dyski twarde pasujące do zewnętrznego urządzenia przeznaczonego do tworzenia kopii bezpieczeństwa 4 x min. 2TB | Tak, opisać parametry oferowane |  |

SYSTEM KOMPUTEROWY (WYPOSAŻENIE)

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Komputer administratora strefy czystej – 1 kpl. - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor LED min. 23”, - Klawiatura w wykonaniu higienicznym, mysz, - Skaner płaski, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 7500 pkt. - Pamięć: min. 8 GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 8 szt. - Dysk twardy SSD min 256GB - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5 ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30 W Skaner płaski: - Optyczna rozdzielczość skanowania min. 4800 x 9600 dpi - Kodowanie koloru 96 bitowe | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Komputer administratora (kierownik CS) – 1 kpl. - System operacyjny z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 23” - Klawiatura, mysz, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 7500 pkt. - Pamięć: min. 8GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 8 szt. - Dysk twardy SSD min 256 GB - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30 W | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Komputer monitorowania procesów mycia – dezynfekcji, sterylizacji – 1 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor multitouch min. 23” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Zasilacz podtrzymujący zasilanie przez min. 600 VA. Parametry minimalne: Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 6100 pkt. - Pamięć: min. 8 GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy SSD min 256 GB - Napęd DVD-RW | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy – 2 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min. 23” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przenośny, bezprzewodowy, bez wyświetlacza, skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 6100 pkt. - Pamięć: min. 8 GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy SSD min 256 GB - Napęd DVD-RW | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner przewodowy – 2 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min. 23” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przewodowy, bez wyświetlacza, skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 6100 pkt. - Pamięć: min. 8 GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy SSD min 256 GB - Napęd DVD-RW | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie, wydawanie, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zewnętrzne (wyskoka temperatura, wilgotność, kondensacja pary wodnej) – 2 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor multitouch min. 23” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one), - Klawiatura, mysz - Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy, z wyświetlaczem LCD, skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 6100 pkt. - Pamięć: min. 8 GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy SSD min 256 GB - Napęd DVD-RW - Ekran dotykowy 10 punktowy wielodotykowy, | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 4 szt. Parametry minimalne: - Metoda wydruku termotransferowa - Długość taśmy barwiącej min. 450 m. - Max. Szerokość wydruku 104 mm. - Oprogramowanie zgodne z wymogami systemu komputerowego - Porty: min. RS-232, USB, | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych (mycie i dezynfekcja) – 1 szt. Parametry minimalne: - Szerokość wydruku min. 24 mm. - Wydruk na taśmach laminowanych - Porty RS-232, USB - Szybkość wydruku min. 10 mm/s | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna z dupleksem – 5 szt. Parametry minimalne: - Szybkość wydruku do 38 str/min. mono - Jakość druku do 4800 x 600 dpi - Normatywny cykl pracy min. 80 000 str. - Druk dwustronny automatyczny - dupleks - Szybkość procesora: min. 1200 MHz - Pamięć: min. 128 MB - Łączność: HI SPEED USB 2.0, Gigabit LAN RJ45 - Certyfikat ENERGY STAR | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (faks, skaner, drukarka, kopiarka) – 1 szt. Parametry minimalne: - Szybkość wydruku do 18 str/min. mono/kolor - Jakość druku w kolorze do 600 x 600 dpi - Normatywny cykl pracy min. 30 000 str. - Rozdzielczość optyczna skanera 1200 x 1200 dpi - Głębia koloru skanera: min. 30 bit - Wyświetlacz dotykowy min.: 3” - Czas pierwszego wydruku mono: max. 11,5 s - Czas pierwszego wydruku kolor: max. 13 s - Wbudowana pamięć min. 256 MB - Łączność HI SPEED USB 2.0, Gigabit Ethernet - Certyfikat EPA Energy Star | Tak, opisać parametry oferowane oraz Podać: nazwa/ typ/model/ producent |  |

Zapisy dotyczące Podzadania 1 i 2

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wspólny wytwórca oferowanych w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV urządzeń, tj. myjni, sterylizatorów oraz oferowanego w Podzadaniu 2 w pkt I systemu komputerowego, tj. systemu komputerowego (oprogramowanie). Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest podać wytwórcę w Załączniku nr 2.1 do SIWZ w polach „Producent”. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zabudowa otworów montażowych obu sterylizatorów parowych, oferowanych w Podzadaniu 1 w pkt III i IV wraz z niezbędnymi drzwiami umożliwiającymi dostęp do przestrzeni serwisowej sterylizatorów (jeżeli wymagane). Wykonanie - stal nierdzewna/kwasoodporna. Przy większych różnicach wymiarów konieczna zabudowa ściankami GK z maskownicą ze stali nierdzewnej. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Dla zapewnienia optymalnego ciśnienia sprężonego powietrza do zasilania obu oferownych sterylizatorów w Podzadaniu 1 w pkt III i IV, wymagana jest sprężarka powietrza do zasilania ciągłego. W przypadku awarii tej sprężarki zasilanie przełączy się na zasilanie z instalacji sprężonego powietrza szpitala. Podłączenie do instalacji na stałe, a przełączenie ręczne lub automatyczne. Zawory kulowe manualne i zawory zwrotne zapobiegające zasilaniu instalacji sprężonego powietrza ze sprężarki zasilającej sterylizatory. | Tak, opisać, podać rodzaj przełączania Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – automatyczne przełączanie 0 pkt – ręczne przełączanie |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oferowanego w Podzadaniu 1 w pkt V z oferowanymi urządzeniami w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV oraz oferowanego systemu komputerowego w Podzadaniu 2 w pkt I. Określenie wspólny wytwórca w rozumieniu jak w pkt 1 powyżej. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeprowadzenie integracji obu myjni oraz oferowanych sterylizatorów parowych i systemu komputerowego do kontroli i archiwizacji przepływu i identyfikacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego oferowanych w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV i w Podzadaniu 2 w jeden integralny system. | Tak |  |
|  | Zapewnienie kompatybilności oferowanego systemu komputerowego w Podzadaniu 2 w pkt I ze sterownikami oferowanych urządzeń w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV. Zapewnienie kompatybilności oferowanych urządzeń w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV z oferowanym systemu komputerowego w Podzadaniu 2 w pkt I Kompatybliność – urządzenia-system komputerowy: możliwość bezpośredniego podłączenia sterowników urządzeń do systemu komputerowego wraz z ich monitorowaniem: zdalny podgląd parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia, rejestrację procesów sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektorów oraz archiwizację tych procesów na zewnętrznym komputerze, możliwość wydruku parametrów, archiwizację oraz statystyki liczby i typów błędów, statystyki pracy urządzeń, podgląd parametrów urządzeń zostanie zapewniony w sposób ciągły, tj. interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę. | Tak |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oferowanego w Podzadaniu 1 w pkt VI z oferowanymi urządzeniami w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV. Określenie wspólny wytwórca w rozumieniu jak w pkt 1 powyżej. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | Parametry / Wartości wymagane | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 | TAK/NIE Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia min. 5 letnią dostępność części zamiennych. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego. | TAK Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Okres gwarancji zadeklarowany na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ |  |
|  | Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać w kolumnie 4 lub w formie oddzielnego załącznika punkty serwisowe: nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia z wyłączeniem urządzeń wbudowanych. | TAK, podać |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe. | TAK |  |
|  | Instruktaż personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi (pierwszy instruktaż instalacyjno-użytkowy) wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Drugi instruktaż po około miesiącu użytkowania. Oba instruktaże w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych osób. Jeśli są wymagane szkolenia kliniczne ich zakres i czas trwania został określony w opisie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty licencyjne oraz licencje na nośnikach oryginalnych dla wszystkich oferowanych urządzeń wykorzystujących oprogramowania licencyjne. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie powyższych licencji lub oprogramowania. | TAK |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny dostęp do urządzeń i ustawień ich parametrów oraz do opcji i ustawień serwisowych to jest kody dostępu, karty dostępu, klucze licencyjne w celu przeprowadzenia diagnostyki usterek urządzeń lub dostępu do opcji serwisowych w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub drobnych napraw. | TAK |  |