Białystok, dnia 08.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 18 i 19.03.2019 r.  wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

Dotyczy SIWZ_Podzadania nr 1:

- Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż myjni do narzędzi operacyjnych i/lub sterylizatorów, o wartości nie mniejszej niż  830 000,00 zł brutto?

Dotyczy SIWZ_Podzadania nr 1 i 2:

- Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie podzadania nr 1 i 2, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdy zrealizował co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, w tym myjni do narzędzi operacyjnych i/lub sterylizatorów, o wartości nie mniejszej niż 834 000,00 zł brutto?

Dotyczy Zadania nr 1:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty tylko na Podzadanie nr 1 lub na Podzadanie nr 2? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia i najkorzystniejszej cenowo.

Dotyczy Zadania 1_MYJNIA-DEZYNFEKTOR nr 1:

- Pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści ergonomiczną wysokość załadunku i rozładunku myjni dezynfektora wynoszącą 850 mm ? Proponowana przez nas wysokość różni się od wymaganej o zaledwie 50 mm nie stanowiąc znacznej różnicy dla personelu obsługującego myjnię.

- Pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści wykonie obudowy urządzenia ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej 304 L?  Wymagana przez Zamawiającego stal nierdzewna o jakości 316L nie jest używana do produkcji obudów urządzeń medycznych ponieważ jej właściwości chemiczno-fizyczne mają znaczenie jedynie przy działaniu wyższych temperatur. Obudowa urządzenia nie nagrzewa się w takim stopniu więc użycie wymaganej przez Zamawiającego stali nie ma merytorycznego i finansowego uzasadnienia. Obie stale są odporne na działanie środków do czyszczenia, dezynfekcji oraz zapewnią trwałości urządzenia.

- Pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wymienione wloty wody w dolnej części komory mycia? Umiejscowienie wlotów wody nie ma merytorycznego uzasadnienia i nie powoduje obmywania wsadu podczas napełniania myjni. Ponadto jest to zapis charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Getinge.

- Pkt. 23: Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,6” po stronie załadowczej i 4,5” po stronie wyładowczej?

- Pkt. 41: Czy Zamawiający dopuści urządzenie,  w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane? Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości.  Ponadto przy dobrze wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej nie pozostają w komorze a zatem i ramionach myjących elementy igieł itp.

- Pkt. 43: Czy Zamawiający dopuści max pobór mocy wynoszący 26 kW?

Dotyczy Zadania 1_MYJNIA-DEZYNFEKTOR nr 2:

- Pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści ergonomiczną wysokość załadunku i rozładunku myjni dezynfektora wynoszącą 850 mm? Proponowana przez nas wysokość różni się od wymaganej o zaledwie 50 mm nie stanowiąc znacznej różnicy dla personelu obsługującego myjnię.

- Pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści wykonie obudowy urządzenia ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej 304 L ?  Wymagana przez Zamawiającego stal nierdzewna o jakości 316L nie jest używana do produkcji obudów urządzeń medycznych ponieważ jej właściwości chemiczno-fizyczne mają znaczenie jedynie przy działaniu wyższych temperatur. Obudowa urządzenia nie nagrzewa się w takim stopniu więc użycie wymaganej przez Zamawiającego stali nie ma merytorycznego i finansowego o uzasadnienia. Obie stale są odporne na działanie środków do czyszczenia, dezynfekcji oraz zapewnią trwałości urządzenia

- Pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wymienione wloty wody w dolnej części komory mycia? Umiejscowienie wlotów wody nie ma merytorycznego uzasadnienia i nie powoduje obmywania wsadu podczas napełniania myjni. Ponadto jest to zapis charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Getinge.

- Pkt. 23: Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,6” po stronie załadowczej i 4,5” po stronie wyładowczej?

- Pkt. 41: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane? Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości.  Ponadto przy dobrze wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej nie pozostają w komorze a zatem i ramionach myjących elementy igieł itp.

- Pkt. 43: Czy Zamawiający dopuści max pobór mocy wynoszący 26 kW?

Dotyczy Zadania 1_STERYLIZATOR PAROWY Nr 1:

- Pkt.1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez oznaczenie wymiarów szerokości, wysokości i głębokości. Prosimy o wykreślnie zapisu +/- 5% ponieważ z zapis ”przy większych wymiarach sterylizatora należy dodatkowo powiększyć otwór w ścianie i zabudować przestrzenie ścianką GK.” jasno wynika, że jest możliwości zainstalowania większego gabarytowo niż podane wymiary urządzenia.

- Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze  1385 kg przy próbie wodnej?

- Pkt. 7: Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając zasilania sterylizatora ultraczystą wodą w pkt 6 i jednocześnie odmulania wytwornicy pary? Oba zapisy wzajemnie się wykluczają woda o wymaganych przez Zamawiającego parametrach nie powoduje zamulania wytwornicy pary więc system odmulania jest zbędny.

- Pkt. 38: Prosimy o dodanie zapisu lub płaszczyznami grzewczymi   „Spawy łączące komorę z pierścieniami lub płaszczyznami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji.”

- Pkt. 40: Czy Zamawiający zgodzi się na drzwi napędzane za pomocą siłowników mechanicznych a nie pneumatycznych. Rodzaj użytych siłowników do unoszenia i opuszczania drzwi nie powinien być warunkiem odcinającym w postępowaniu przetargowym.

- Pkt. 43: Czy Zamawiający dopuści uszczelkę drzwi dociskaną za pomocą pary, z trwałością gwarantowaną przez producenta na 2000 cykli?

Dotyczy Zadania 1_STERYLIZATOR PAROWY Nr 2:

- Pkt. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez oznaczenie wymiarów szerokości, wysokości i głębokości. Prosimy o wykreślnie zapisu +/- 5% ponieważ z zapis ”przy większych wymiarach sterylizatora należy dodatkowo powiększyć otwór w ścianie i zabudować przestrzenie ścianką GK.” jasno wynika, że jest możliwości zainstalowania większego gabarytowo niż podane wymiary urządzenia.

- Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze  1385 kg przy próbie wodnej?

- Pkt. 35: Prosimy o dodanie zapisu lub płaszczyznami grzewczymi „Spawy łączące komorę z pierścieniami lub płaszczyznami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji.”

- Pkt. 37: Czy Zamawiający zgodzi się na drzwi napędzane za pomocą siłowników mechanicznych a nie pneumatycznych. Rodzaj użytych siłowników do unoszenia i opuszczania drzwi nie powinien być warunkiem granicznym w postępowaniu przetargowym.

- Pkt. 40: Czy Zamawiający dopuści uszczelkę drzwi dociskaną za pomocą pary, z trwałością gwarantowaną przez producenta na 2000 cykli?

Dotyczy Zadania 1_MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO BUTÓW:

- Pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zawór spustowy zamiast pompy spustowej?

- Pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści urządzenie,  w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane? Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości.  Ponadto przy dobrze wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej nie pozostają w komorze a zatem i ramionach myjących elementy igieł itp.

Dotyczy Zadania 1_SUSZARKA:

- Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające jednoczesne suszenie 9 tac 1/1 DIN i 36 węży anestezjologicznych lub suszarkę na 16 tac DIN 1/1?

- Pkt. 17 i 18: Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania kasety/wieszaka kompatybilnego z Getinge Decomac. Powyższy wymóg uniemożliwia składanie ofert na inne wyposażenie niż produkowane wyłączenie przez firmę Getinge, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

Dotyczy wzoru umowy (zapytania 31 i 32):

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 8 poprzez nadanie mu brzmienia:

„8. W przypadku trzech napraw tego samego elementu lub podzespołu danego urządzenia Dostawca wymieni ten element lub podzespół na nowy. Jeżeli wymiana powyższa nie przyniesie oczekiwanego skutku, Dostawca wymieni urządzenie na nowe.”.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 2 - 4 poprzez nadanie mu brzmienia: „2. W przypadku, gdy Dostawca dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 2, Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,3 % wartości ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki.

3. Przy odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej netto.

4. Za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej netto, za każdy dzień zwłoki.”

Dot. Załącznika nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 1, poz. I. Myjnia-Dezynfektor Nr 1:

- Pkt 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej nie przekraczającej 400 kg?

- Pkt 7: Czy Zamawiający dopuści myjnię zaprojektowaną do pracy z zasilania z zewnętrznej instalacji pary centralnej z możliwością pracy na własnym ogrzewaniu elektrycznym (zasilanie parowe główne, a zasilanie elektryczne rezerwowe) ?

- Pkt 9: Czy Zamawiający dopuści obudowę myjni wykonaną ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej AISI 304 ?

Dot. Załącznika nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 1, poz. II. Myjnia-Dezynfektor Nr 2:

- Pkt 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej nie przekraczającej 400 kg?

- Pkt 9: Czy Zamawiający dopuści obudowę myjni wykonaną ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej AISI 304 ?

Dot. Załącznika nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 1, poz. III. Sterylizator parowy Nr 1:

- Pkt 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 135x90x198cm ?

- Pkt 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej wraz z próbą wodną nie przekraczającej 1650 kg ?

- Pkt 36: Czy Zamawiający nie popełnił błędu dopuszczając orurowanie wykonane z miedzi w sterylizatorze parowym ?

Uzasadnienie: Sterylizatory parowe muszą być zgodne z normą EN 285, w której określono parametry wody zasilającej oraz kondensatu na poziomie wykluczającym zastosowanie orurowania z innego materiału niż stal nierdzewna.

Dot. Załącznika nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 1, poz. IV. Sterylizator parowy Nr 2:

- Pkt 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 135x90x198cm ?

- Pkt 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej wraz z próbą wodną nie przekraczającej 1550 kg ?

- Pkt 33: Czy Zamawiający nie popełnił błędu dopuszczając orurowanie wykonane z miedzi w sterylizatorze parowym ?

Uzasadnienie: Sterylizatory parowe muszą być zgodne z normą EN 285, w której określono parametry wody zasilającej oraz kondensatu na poziomie wykluczającym zastosowanie orurowania z innego materiału niż stal nierdzewna.

Dot. Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2, poz. 8, 9, 12 i 18:

- Czy Zamawiający dopuści stołu z konstrukcją z profili zamkniętych z elementami nośnymi szkieletu wykonanymi z profili kwadratowych 30x30x1,5 mm?

Dot. par. 7. wzoru umowy:

- Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar odpowiednio:

§ 7

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych opisanych niżej.

- W przypadku, gdy Dostawca opóźni się z terminem wykonania umowy, o którym mowa w § 2 Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,3 % wartości ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Przy odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej.

- Za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej, za każdy dzień opóźnienia.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Na:

§ 7

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych opisanych niżej.

- W przypadku, gdy Dostawca opóźni się z terminem wykonania umowy, o którym mowa w § 2 Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Przy odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 5 % ceny umownej.

- Za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej od każdego zgłoszonego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Dot. Załącznika nr 2.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 2 – Zakup i montaż wyposażenia: mebli, sprzętu medycznego i gospodarczego (zapytania 46-65)

I.	Wyposażenie technologiczne Centralnej Sterylizatorni (CS) – Sprzęt montowany (zapytania 46-54)

- Dot. Lp. 1 B10 – Blat kuchenny: Czy Zamawiający dopuści blat kuchenny z obrzeżem ABS, które wykonaniem jest lepsze i trwalsze od wymaganego polipropylenu?

- Dot. Lp. 3 DSD3 – Szafka wisząca: Czy Zamawiający dopuści dozownik środków chemicznych (3 sztuki – na 3 środki) umożliwiający sporządzenie roztworu o stężeniach  0,6-41,2% o nowoczesnej konstrukcji zapewniającą długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia?

- Dot. Lp. 4 K – Zestaw komputerowy biurowy: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komputer ze zużyciem energii równym 90 W?

- Dot. Lp. 4 K – Zestaw komputerowy biurowy: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu czasu odświeżania równego 5 ms?

- Dot. Lp. 4 K – Zestaw komputerowy biurowy: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komputer z następującymi interfejsami: HDMI, LAN ?

- Dot. Lp. 5 Ks4 – szafka kuchenna zlewozmywakowa, Lp. 6 Ks6 – Szafka kuchenna z umywalką: Czy Zamawiający dopuści szafki z tyłem wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

- Dot. Lp. 13 TG1 – chłodziarka podblatowa: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę podblatową o wymiarach 59,6 x 54,5 x 81,5 cm?

- Dot. Lp. 18 Dozownik na mydło w płynie automatyczny: Czy Zamawiający dopuści dozownik do mydła automatyczny z mydłem dozowanym w postaci piany?

- Dot. Lp. 18 Dozownik na mydło w płynie automatyczny: Czy Zamawiający dopuści dozownik do mydła automatyczny o pojemności 700 g?

II.	Wyposażenie technologiczne Centralnej Sterylizatorni (CS) – Sprzęt niemontowany (zapytania 55-64)

- Dot. Lp. 1 Ba1 – Taboret: Czy Zamawiający dopuści taboret z okrągłym siedziskiem o średnicy 41 cm oraz wysokości 47,5 cm?

- Dot. Lp. 3 Bd2 – Fotel biurowy: Czy Zamawiający dopuści fotel biurowy o wysokości w zakresie 870 – 1000 mm?

- Dot. Lp. 3 Bd2 – Fotel biurowy: Czy Zamawiający dopuści fotel biurowy o szerokości siedziska 460 mm?

- Dot. Lp. 3 Bd2 – Fotel biurowy: Czy Zamawiający dopuści fotel biurowy z regulacją głębokości siedziska w zakresie 425-465 mm?

- Dot. Lp. 4 Bd4 – Fotel: Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach całkowitych 70 x 63 x 77 cm?

- Dot. Lp. 5 Cc6 – szafa ubraniowa, Lp. 6 Cc9 – szafa biurowa, Lp. 7 Cd2 – szafa ubraniowa dzielona, Lp. 8 Ce3 – Szafa biurowa, Lp. 10 Ea7 – biurko: Czy Zamawiający dopuści meble z tyłem wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

- Dot. Lp. 7 Cd2 – Szafa ubraniowa dzielona: Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniową dzieloną z zamkiem patentowym lub zamkiem typu baskwil?

- Dot. Lp. 13 KS1 – Krzesło robocze z oparciem: Czy Zamawiający dopuści krzesło robocze z oparciem opisane poniżej?

Krzesło obrotowe na stopkach z tworzywa sztucznego, wysokość regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości oparcia oraz głębokości siedziska, materiał odporny na dezynfekcję, podłokietniki, podparcie dla nóg na całym obwodzie. Wysokość w zakresie 1070-1370 mm. Wysokość siedziska w zakresie 580-830 mm. Wysokość podłokietników 200 mm. Szerokość siedziska 460 mm.

- Dot. Lp. 15 R12/6 – Uniwersalny regał magazynowy: Czy Zamawiający dopuści regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej?

- Dot. Lp. 20 Sr14p – stół do bielizny: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podświetlenia blatu? W związku z wymogiem blatu typu TRESPA lub HPL wykonanie podświetlenia jest nie możliwe, gdyż musiałby być to blat wykonany ze szkła.

Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – ZADANIE NR 2:

- Czy w związku z przeznaczeniem mebli do Centralnej Sterylizatorni Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane Meble były zgodne z systemem dezynfekcji parowej –  do potwierdzenia certyfikatem lub oświadczeniem wystawiony przez producenta systemu ?

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 2

- Wnosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „całkowita masa urządzenia” Zamawiający ma na myśli masę urządzenia pracującego wraz z wsadem? Jeżeli tak, to wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni o całkowitej masie 550 kg.

W przypadku masy samego urządzenia wnosimy o dopuszczenie urządzenia o masie całkowitej wynoszącej 380 kg?

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 6

- Czy zamawiający dopuści myjnię, której wysokość załadunku wynosi 810 mm?

Uzasadnienie: Wartość ta jedynie nieznacznie odbiega od warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego i zapewnia ergonomię przy załadunku myjni.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 7

- Wnosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem „własna wytwornica pary” Zamawiający ma na myśli ogrzewanie elektryczne?

W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni niewyposażonej we własną wytwornicę pary, ale korzystającą z pary zewnętrznej, a w sytuacji awaryjnej z własnego elektrycznego ogrzewania wody?

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 10

- Czy zamawiający dopuści myjnię z wlotami wody w dolnej części ściany komory?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie jest równoważne pod względem funkcjonalnym do rozwiązania wymaganego i zgodne z normą PN EN 15883-1,2/EN 15883-1,2.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 23

- Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ekrany dotykowe o przekątnej 5,5” po stronie załadowczej i wyładowczej?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pomimo mniejszego ekranu pozwala  w sposób czytelny wyświetlić wszelkie wymagane informacje oraz swobodnie korzystać z interfejsu użytkownika

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 34

- Czy zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w suszarkę z jednostopniowym systemem filtracyjnym z filtrem absolutnym?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest zgodne z normą PN EN 15883-1,2/EN 15883-1,2 oraz pozwala uzyskać powietrze do suszenia o wymaganej czystości, jednocześnie obniżając koszty serwisowania urządzenia, ze względu na mniejszą liczbę części zużywalnych.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 43

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni zasilanej elektrycznie (400 V, 50 Hz) o mocy 21 kW. Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego i nie wpływa na wielkość zastosowanej rozdzielni i przewodów zasilających.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 50, pkt52

- Czy zamawiający dopuści wózki wsadowe niewyposażone w zintegrowane kółka?

Uzasadnienie: Wózki wsadowe są transportowane przy użyciu wózków transportowych, wyposażonych w system dokowania do myjni i z reguły pozostają na nich w trakcie załadunku oraz rozładunku. Wózki wsadowe nie służą do umieszczania ich i toczenia po standardowym stole roboczym. Ze względu na gabaryty i masę wózki wsadowe umieszcza się na specjalnych stelażach odstawczych, które są wyposażone w identyczny system dokowania jak w myjniach. Wyposażenie takiego wózka w kółka jest więc zbędne.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 54

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania technologii mycia opartej na dezynfekcji termicznej nie wymagającej stosowania środka neutralizującego oraz środka płuczącego. W cyklu dezynfekcji termicznej woda wykorzystywana do ostatniego płukania jest wodą czystą, tzw. wodą demi – uzdatnioną w procesie odwróconej osmozy (przewodność < 5µS/cm). Proponowane rozwiązanie technologii mycia jest o wiele tańsze od wymaganego za sprawą wykorzystania tylko jednego środka chemicznego (a nie 3-ch) i bardziej ekologiczne, przyjazne dla środowiska.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 57

- Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „materiały eksploatacyjne”. Czy oferent ma wziąć pod uwagę środki chemiczne stosowane podczas procesu mycia-dezynfekcji, materiały wymieniane podczas przeglądów, itp.?

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 2

- Wnosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „całkowita masa urządzenia” Zamawiający ma na myśli masę urządzenia pracującego wraz z wsadem? Jeżeli tak, to wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni o całkowitej masie 550 kg.

W przypadku masy samego urządzenia wnosimy o dopuszczenie urządzenia o masie całkowitej wynoszącej 380 kg?

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 6

- Czy zamawiający dopuści myjnię, której wysokość załadunku wynosi 810 mm?

Uzasadnienie: Wartość ta jedynie nieznacznie odbiega od warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego i zapewnia ergonomię przy załadunku myjni.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 10

- Czy zamawiający dopuści myjnię z wlotami wody w dolnej części ściany komory?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie jest równoważne pod względem funkcjonalnym do rozwiązania wymaganego i zgodne z normą PN EN 15883-1,2/EN 15883-1,2.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 23

- Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ekrany dotykowe o przekątnej 5,5” po stronie załadowczej i wyładowczej?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pomimo mniejszego ekranu pozwala  w sposób czytelny wyświetlić wszelkie wymagane informacje oraz swobodnie korzystać z interfejsu użytkownika

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 34

- Czy zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w suszarkę z jednostopniowym systemem filtracyjnym z filtrem absolutnym?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest zgodne z normą PN EN 15883-1,2/EN 15883-1,2 oraz pozwala uzyskać powietrze do suszenia o wymaganej czystości, jednocześnie obniżając koszty serwisowania urządzenia, ze względu na mniejszą liczbę części zużywalnych.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 43

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni zasilanej elektrycznie (400 V, 50 Hz) o mocy 11 kW. Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego i nie wpływa na wielkość zastosowanej rozdzielni i przewodów zasilających.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 2, pkt 50, pkt 51, pkt 53

- Czy zamawiający dopuści wózki wsadowe niewyposażone w zintegrowane kółka?

Uzasadnienie: Wózki wsadowe są transportowane przy użyciu wózków transportowych, wyposażonych w system dokowania do myjni i z reguły pozostają na nich w trakcie załadunku oraz rozładunku. Wózki wsadowe nie służą do umieszczania ich i toczenia po standardowym stole roboczym. Ze względu na gabaryty i masę wózki wsadowe umieszcza się na specjalnych stelażach odstawczych, które są wyposażone w identyczny system dokowania jak w myjniach. Wyposażenie takiego wózka w kółka jest więc zbędne.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 55

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania technologii mycia opartej na dezynfekcji termicznej nie wymagającej stosowania środka neutralizującego oraz środka płuczącego. W cyklu dezynfekcji termicznej woda wykorzystywana do ostatniego płukania jest wodą czystą, tzw. wodą demi – uzdatnioną w procesie odwróconej osmozy (przewodność < 5µS/cm). Proponowane rozwiązanie technologii mycia jest o wiele tańsze od wymaganego za sprawą wykorzystania tylko jednego środka chemicznego (a nie 3-ch) i bardziej ekologiczne, przyjazne dla środowiska.

Dotyczy: Myjnia – Dezynfektor nr 1, pkt 57

- Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „materiały eksploatacyjne”. Czy oferent ma wziąć pod uwagę środki chemiczne stosowane podczas procesu mycia-dezynfekcji, materiały wymieniane podczas przeglądów, itp.?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 1

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wysokości 240 cm?

Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że otwór montażowy jest wystarczająco wysoki, aby zmieścić takie urządzenie. Co więcej media nie zostały jeszcze doprowadzone w rejon montażu sterylizatorów. Nie zachodzą więc żadne warunki ograniczające wysokość sterylizatora do wartości 200cm.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 1

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator o szerokości 130 cm?

Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że otwór montażowy jest wystarczająco szeroki, aby zmieścić takie urządzenie. Co więcej media nie zostały jeszcze doprowadzone w rejon montażu sterylizatorów. Nie zachodzą więc żadne warunki ograniczające szerokość sterylizatora do wartości 95 cm (-/+ 5%).

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 2

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej (wraz z próbą wodną) 1650kg?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 4

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w komorę o wymiarach 702x652x990mm?

Wymiary komory są dobierane na drodze obliczeń przez każdego producenta sterylizatora, aby urządzenie działało poprawnie. Ograniczenie tych wymiarów do zakresów, które spełniają tylko urządzenia oferowane przez firmę Getinge.

Uzasadnienie: Podane wymiary komory sterylizatora jedynie nieznacznie odbiegają od warunków brzegowych określonych przez zamawiającego i nie wpływają w żaden sposób na poprawność i wygodę użytkowania urządzenia.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 5

- Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem „pary centralnej” ma na myśli parę spełniającą wymagania obowiązującej normy PN EN 285/EN 285, która jest medium sterylizującym?

- Czy w rejonie bezpośrednio ponad sterylizatorami jest przewidziana wentylacja przestrzeni serwisowej sterylizatorów?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 16

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w ekrany dotykowe po stronie załadowczej i wyładowczej o przekątnej 5”?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pomimo mniejszego ekranu pozwala  w sposób czytelny wyświetlić wszelkie wymagane informacje oraz swobodnie korzystać z interfejsu użytkownika.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 16

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w kolorowy ekran dotykowy po stronie załadowczej, a po wyładowczej w wyświetlacz informujący o czasie do końca cyklu?

Uzasadnienie: Główna obsługa sterylizatorów parowych odbywa się po stronie załadowczej. Osoby pracujące po stronie wyładowczej  nie wybierają programów, itp. Ich zadaniem jest tylko rozładowanie sterylizatora.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 18

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania sterylizator prezentujący po stronie wyładowczej w czasie rzeczywistym tylko czas pozostały do końca programu.

Uzasadnienie: Główna obsługa sterylizatorów parowych odbywa się po stronie załadowczej. Osoby pracujące po stronie wyładowczej  nie wybierają programów, itp. Ich zadaniem jest tylko rozładowanie sterylizatora.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 29

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania sterylizator parowy umożliwiający logowanie do systemu sterowania poprzez indywidualny kod użytkownika.

Proponowane rozwiązanie ma tę zaletę, że nie wymaga stosowania specjalistycznego oprzyrządowania do programowania kart RFID. Administrator urządzeń jest w stanie nadać lub zablokować kod każdego użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 34

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w komorę o chropowatości Ra max 0,8 µm?

Uzasadnienie: Wartość ta jest dopuszczona przez normę PN EN285/EN 285 i zapewnia gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 40

- Czy zamawiający dopuści sterylizator z elektrycznym napędem drzwi?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie jest równoważne pod względem funkcjonalnym, a co więcej pozwala na łatwe ręczne otwarcie drzwi w sytuacji kiedy sterylizator ulega awarii.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 43

- Czy zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką dociskaną parą wodną?

Uzasadnienie: Przewaga tego rozwiązania nad wymaganym polega na tym, że w przypadku mikronieszczelności w uszczelce do komory dostaje się para wodna (a nie gaz niekondensujący jakim jest powietrze), co oznacza, że proces sterylizacji może nawet w takim wypadku przebiec poprawnie.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 56

- Czy zamawiający dopuści wózek transportowo rozładunkowy bez automatycznego wyładunku?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 1, pkt 60

- Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „materiały eksploatacyjne”. Czy oferent ma wziąć pod uwagę np. materiały wymieniane podczas przeglądów, itp.?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 1

- Czy zamawiający dopuści sterylizator o wysokości 240 cm?

Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że otwór montażowy jest wystarczająco wysoki, aby zmieścić takie urządzenie. Co więcej media nie zostały jeszcze doprowadzone w rejon montażu sterylizatorów. Nie zachodzą więc żadne warunki ograniczające wysokość sterylizatora do wartości 200cm.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 1

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator o szerokości 130 cm?

Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że otwór montażowy jest wystarczająco szeroki, aby zmieścić takie urządzenie. Co więcej media nie zostały jeszcze doprowadzone w rejon montażu sterylizatorów. Nie zachodzą więc żadne warunki ograniczające szerokość sterylizatora do wartości 95 cm (-/+ 5%).

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 2

- Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej (wraz z próbą wodną) 1650kg?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 4

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w komorę o wymiarach 702x652x990mm?

Wymiary komory są dobierane na drodze obliczeń przez każdego producenta sterylizatora, aby urządzenie działało poprawnie. Ograniczenie tych wymiarów do zakresów, które spełniają tylko urządzenia oferowane przez firmę Getinge.

Uzasadnienie: Podane wymiary komory sterylizatora jedynie nieznacznie odbiegają od warunków brzegowych określonych przez zamawiającego i nie wpływają w żaden sposób na poprawność i wygodę użytkowania urządzenia.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 5 (zapytania 104 i 105)

- Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem „pary centralnej” ma na myśli parę spełniającą wymagania obowiązującej normy PN EN 285/EN 285, która jest medium sterylizującym?

- Czy w rejonie bezpośrednio ponad sterylizatorami jest przewidziana wentylacja przestrzeni serwisowej sterylizatorów?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 13

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w ekrany dotykowe po stronie załadowczej i wyładowczej o przekątnej 5”?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pomimo mniejszego ekranu pozwala  w sposób czytelny wyświetlić wszelkie wymagane informacje oraz swobodnie korzystać z interfejsu użytkownika.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 13

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w kolorowy ekran dotykowy po stronie załadowczej, a po wyładowczej w wyświetlacz informujący o czasie do końca cyklu?

Uzasadnienie: Główna obsługa sterylizatorów parowych odbywa się po stronie załadowczej. Osoby pracujące po stronie wyładowczej  nie wybierają programów, itp. Ich zadaniem jest tylko rozładowanie sterylizatora.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 15

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania sterylizator prezentujący po stronie wyładowczej w czasie rzeczywistym tylko czas pozostały do końca programu.

Uzasadnienie: Główna obsługa sterylizatorów parowych odbywa się po stronie załadowczej. Osoby pracujące po stronie wyładowczej  nie wybierają programów, itp. Ich zadaniem jest tylko rozładowanie sterylizatora.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 26

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania sterylizator parowy umożliwiający logowanie do systemu sterowania poprzez indywidualny kod użytkownika.

Proponowane rozwiązanie ma tę zaletę, że nie wymaga stosowania specjalistycznego oprzyrządowania do programowania kart RFID. Administrator urządzeń jest w stanie nadać lub zablokować kod każdego użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 31

- Czy zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w komorę o chropowatości Ra max 0,8 µm?

Uzasadnienie: Wartość ta jest dopuszczona przez normę PN EN285/EN 285 i zapewnia gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 37

- Czy zamawiający dopuści sterylizator z elektrycznym napędem drzwi?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie jest równoważne pod względem funkcjonalnym, a co więcej pozwala na łatwe ręczne otwarcie drzwi w sytuacji kiedy sterylizator ulega awarii.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 40

- Czy zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką dociskaną parą wodną?

Uzasadnienie: Przewaga tego rozwiązania nad wymaganym polega na tym, że w przypadku mikronieszczelności w uszczelce do komory dostaje się para wodna (a nie gaz niekondensujący jakim jest powietrze), co oznacza, że proces sterylizacji może nawet w takim wypadku przebiec poprawnie.

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 52

- Czy zamawiający dopuści wózek transportowo rozładunkowy bez automatycznego rozładunku?

Dotyczy: Sterylizator parowy nr 2, pkt 56

- Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „materiały eksploatacyjne”. Czy oferent ma wziąć pod uwagę np. materiały wymieniane podczas przeglądów, itp.?

Dotyczy: Myjnia -dezynfektor do butów pkt 4

- Wnosimy o dopuszczeni zaoferowania myjni z drzwiami komory przeszklonymi nie mniej niż 50%.

Proponowany stosunek przeszklenia w zupełności umożliwia wizualną kontrolę procesu mycia.

Dotyczy: Myjnia -dezynfektor do butów pkt 31

- Wnosimy o dopuszczeni do zaoferowania myjnię bez oświetlenia komory.

Przeszklenie drzwi umożliwia wizualną kontrolę poprawności procesu mycia.

Dotyczy: Myjnia -dezynfektor do butów pkt 37

- Wnosimy o umożliwienie zaoferowania myjni bez możliwości umieszczania wewnątrz urządzenia min. 3 pojemników po 5l każdy, ale z dodatkową szafką, która taką możliwość będzie mieć.

Wymogi stawiane gabarytom urządzenia uniemożliwiają umieszczenie wewnątrz niego wymaganej ilości 5 litrowych kanistrów.

Dotyczy: Myjnia -dezynfektor do butów pkt 41

- Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania technologii mycia opartej na dezynfekcji termicznej nie wymagającej stosowania środka neutralizującego oraz środka płuczącego. W cyklu dezynfekcji termicznej woda wykorzystywana do ostatniego płukania jest wodą czystą, tzw. wodą demi – uzdatnioną w procesie odwróconej osmozy (przewodność < 5µS/cm). Proponowane rozwiązanie technologii mycia jest o wiele tańsze od wymaganego za sprawą wykorzystania tylko jednego środka chemicznego (a nie 3-ch) i bardziej ekologiczne, przyjazne dla środowiska.

Dotyczy: Myjnia -dezynfektor do butów pkt 44

- Wnosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „materiały eksploatacyjne”. Czy oferent ma wziąć pod uwagę środki chemiczne stosowane podczas procesu mycia-dezynfekcji, materiały wymieniane podczas przeglądów, itp.?

Dotyczy: System komputerowy (oprogramowanie), pkt 2

- Czy zamawiający dopuści ofertę gdzie nie będzie obserwacji przez bezpośrednie połączenia ze sterownikami w czasie rzeczywistym? Rozwiązania togo typu umożliwiające podłączenia i myjni i sterylizatorów stosuje wyłącznie firma Getinge co pozwala stwierdzić że ofertę na całość zadania może złożyć tylko i wyłącznie firma Getinge.

Prosimy o wykreślenie tego wymogu gdyż nie ma on żadnego uzasadnienia merytorycznego poza premiowaniem rozwiązań firmy Getinge.

Dotyczy: System komputerowy (oprogramowanie), pkt 3

- Czy zamawiający dopuści ofertę gdzie nie będzie monitorowania w sposób ciągły ? Rozwiązania togo typu umożliwiające podłączenia i myjni i sterylizatorów stosuje wyłącznie firma Getinge co pozwala stwierdzić że ofertę na całość zadania może złożyć tylko i wyłącznie firma Getinge.

Prosimy o wykreślenie tego wymogu gdyż nie ma on żadnego uzasadnienia merytorycznego poza premiowaniem rozwiązań firmy Getinge.

Dotyczy: System komputerowy (oprogramowanie), pkt 9

- Prosimy o weryfikację parametrów wymaganych w tym kryterium. Użycie wymagania  silnika bazy danych SQL Serwer ogranicza konkurencję i powoduje że Zamawiający może wybrać tylko jedną firmę oferującą system komputerowy T-Doc firmy Getinge  używający tej bazy danych. Prosimy o dopuszczenie innych baz danych takich jak PostgreSQL która stanowi bazę danych równoważną stosowaną skutecznie przez naszą firmę od wielu lat w dużych sterylizatorach do przechowywania danych systemów komputerowych do obsługi sterylizatorni. Prosimy o zmianę zapisu na: Silnik bazy danych typu SQL bez ograniczeń wielkości bazy danych.

Dotyczy: System komputerowy (serwer centralny), pkt 1

- Dotyczy: zewnętrzne urządzenie i dodatkowe oprogramowanie do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa obsługujące napędy taśmowe oraz napędy dyskowe,

Prosimy o wykreślenie wymogu obsługi napędów taśmowych przez urządzenie zewnętrzne. Uzasadnienie: Zamawiający wymaga: min. 4 zatoki  na dyski twarde dostępne od zewnątrz,

- dyski twarde pasujące do zewnętrznego urządzenia przeznaczonego do tworzenia kopii bezpieczeństwa 4 x min. 2TB a nie wymaga napędów taśmowych. Dodatkowo nie znane jest nam urządzenie spełniające te dwie funkcje  obsługi napędów taśmowych i dysków twardych.

Dotyczy: System komputerowy (wyposażenie), pkt 1 (zapytania 124 i 125):

- Czy mysz tak jak klawiatura powinna być także w wykonaniu higienicznym ?

- Czy skaner płaski powinien też być w wykoniu higienicznym?

Dotyczy: System komputerowy (wyposażenie), pkt 3 (zapytania 126 i 127):

- Czy komputery będą stały na stołach czy trzeba przewidzieć uchwyty/ wysięgniki do mocowania do stołów ?

- Czy klawiatury i myszki powinny być bezprzewodowe?

Dotyczy: System komputerowy (wyposażenie), pkt 4 (zapytania 128-130):

- Czy komputery będą stały na stołach czy trzeba przewidzieć uchwyty/ wysięgniki do mocowania do stołów ?

Jeżeli komputery będą stały na stołach do pakowania prosimy o określenie ich maksymalnej wysokości?

- Czy klawiatury i myszki powinny być bezprzewodowe?

- Czy skaner bezprzewodowy powinien być w wykonaniu higienicznym?

Dotyczy: System komputerowy (wyposażenie), pkt 5 (zapytania 131 i 132):

- Czy komputery będą stały na stołach czy trzeba przewidzieć uchwyty/ wysięgniki do mocowania do stołów ?

Jeżeli komputery będą stały na stołach do pakowania prosimy o określenie ich maksymalnej wysokości?

- Czy klawiatury i myszki powinny być bezprzewodowe?

Dotyczy: System komputerowy (wyposażenie), pkt 6 (zapytania 133-136):

- Czy komputery będą stały na stołach czy trzeba przewidzieć uchwyty/ wysięgniki do mocowania do stołów ?

- Czy klawiatury i myszki powinny być bezprzewodowe i w wykonaniu higienicznym?

- Czy tak samo jak skaner bezprzewodowy sam komputer mysz i klawiatura powinny być odporne na negatywne czynniki zewnętrzne (wysoka temperatura, wilgotność, kondensacja pary wodnej)?

- Czy zamawiający zaakceptuje skaner bez wyświetlacza?

Rozwiązanie oparte na skanerze z wyświetlaczem jest stosowane wyłącznie przez Getinge jednak funkcjonalność tego wyświetlacza nie jest podane i wymagana przez tą specyfikację. W tym przypadku wymaganie wyświetlacza jest nieuzasadnione i podnosi wyłącznie cenę. Wymagane wyświetlacza w skanerze kodów kreskowych jest wskazaniem i uprzywilejowaniem oferenta Getinge.

Dotyczy: System komputerowy (wyposażenie), pkt 8

- Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania portu RS-232. Uzasadnienie: zarówno Getinge jak i inne firmy nie stosują tego portu a jego wymaganie tylko i wyłącznie podnosi cenę oferty.

Dotyczy: Zapisy dotyczące podzadania 1 i 2, pkt 1

- Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przestawienie merytoryczne jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzeń i systemu komputerowego od różnych dostawców jest rozwiązaniem gorszym od zaoferowania sprzętu od tego samego wytwórcy lub grupy kapitałowej? ( proszę wziąć pod uwagę że w nawet w przypadku tego samego wytwórcy nie mówiąc o grupie kapitałowej rozwiązania stosowane w urządzeniach oraz same sterowniki mogą się zasadniczo róznić) Czy oznacza też że jest on jakościowo lub w jakiekolwiek innej formie lepszy?

Dotyczy: Zapisy dotyczące podzadania 1 i 2, pkt 3

- W jaki sposób wykonawca ma zapewnić automatyczne przełączanie jeżeli zawory są manualne? Prosimy o zmianę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie innego typu zaworów niż kulowe co spowoduje bez utraty jakosci spowoduje obniżenie kosztów.

Dotyczy: Zapisy dotyczące podzadania 1 i 2, pkt 4

- Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przestawienie merytoryczne jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzeń i systemu komputerowego od różnych dostawców jest rozwiązaniem gorszym od zaoferowania sprzętu od tego samego wytwórcy? Czy oznacza też że jest on jakościowo lub w jakiekolwiek innej formie lepszy?

Dotyczy: Zapisy dotyczące podzadania 1 i 2, pkt 6

- Bardzo prosimy o zmianę wymagań dotyczących „podgląd parametrów urządzeń zostanie zapewniony w sposób ciągły, tj. interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę” na podgląd parametrów urządzeń zostanie zapewniony w sposób ciągły, tj. interwał odświeżania podglądu danych zgodnie z normami 285 oraz 15883”

Uzasadnienie: Interwał odświeżania co 1 sekundę nie jest wymagany nawet w stosunku dla układów sterowania urządzeniami ( myjnie, sterylizatory) w związku z powyższym nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia stosowania takiego częstego odświeżania danych w celu podglądu parametrów poza promowaniem rozwiązań firmy Getinge w tym zakresie.

Dotyczy: Zapisy dotyczące podzadania 1 i 2, pkt 6

- Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przestawienie merytoryczne jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzeń i systemu komputerowego od różnych dostawców jest rozwiązaniem gorszym od zaoferowania sprzętu od tego samego wytwórcy? Czy oznacza też że jest on jakościowo lub w jakiekolwiek innej formie lepszy?

Dotyczy: Załącznik nr 2.1

- Prosimy o wyjaśnienie czy parametry urządzeń i sprzętu oferowanego w zakresie systemu komputerowego są wymaganiami minimalnymi i czy można zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( wyposażony w większe dyski, lepsze procesory itd.)?

Dotyczy: SIWZ

- Czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia ze względu na możliwość przedłużenia się postępowania przetargowego?

- Prosimy o dopuszczenie terminu wykonania zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy. Dostarczane urządzenia są sprzętami produkowanymi na zamówienie, a czas produkcji wynosi ok. 8-10 tygodni. Uwzględniając czas potrzebny na dostawę oraz instalację urządzeń realny termin wykonania zamówienia to 12 tygodni od daty podpisania umowy.

- Prosimy o anulowanie wymogu dotyczącego wykazania dwóch dostaw systemów dokumentacji obiegu pakietów wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda. Pozwoli to na uzyskanie większej konkurencyjności otrzymanych ofert.

- Prosimy o anulowanie wymogu dotyczącego wykazania dwóch dostaw i montażu mebli, sprzętu medycznego i gospodarczego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda. Pozwoli to na uzyskanie większej konkurencyjności otrzymanych ofert.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 1, punkt I. myjnia-dezynfektor nr 1 - 1 szt.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymaganiem postawionym w punkcie 1 – wysokość myjni 195 cm ± 10% a informacją uzyskaną od przedstawiciela Zamawiającego podczas wizji lokalnej w dn. 18.03.2019 – podana była wysokość otworu montażowego 187 cm. Prosimy o doprecyzowanie oraz o informację co Wykonawca ma zrobić w przypadku, gdy zaoferuje urządzenie zgodne z wymaganiami (np. o wysokości 195 cm), natomiast na instalację nie pozwoli wysokość otworu montażowego. Po czyjej stronie będzie leżało dostosowanie otworu?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, w którym spust wody realizowany jest poprzez zawór spustowy zamiast pompę odpływową. Rozwiązanie te jest równoważne z opisanym pod względem funkcjonalności i nie wymagane, jeżeli odpływ znajduje się w podłodze.

- Prosimy o informację na temat umiejscowienia odpływu kanalizacyjnego oraz pozostałych mediów (woda zimna, woda ciepła, woda demineralizowana, zasilanie).

- Prosimy o anulowanie punktacji punktu 28) Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID. Może to narazić Zamawiającego na podwyższone koszty.

- Prosimy o anulowanie wymagania punktu 31) Odrębny, fabryczny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych lub dopuszczenie na zasadzie równoważności możliwość stworzenia takiego programu przez pracownika serwisu.

- Prosimy o anulowanie punktacji punktu 35) System automatycznej redukcji czasu suszenia powiązany z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu. Pozwalający na automatyczną redukcję czasu suszenia wsadu.

- Prosimy o anulowanie wymagania punktu 36) Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra) lub dopuszczenie równoważnego rozwiązania, np. licznika godzin pracy filtra.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o mocy max. 40 kW.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 1, punkt II. myjnia-dezynfektor nr 2 - 1 szt.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymaganiem postawionym w punkcie 1 – wysokość myjni 195 cm ± 10% a informacją uzyskaną od przedstawiciela Zamawiającego podczas wizji lokalnej w dn. 18.03.2019 – podana była wysokość otworu montażowego 187 cm. Prosimy o doprecyzowanie oraz o informację co Wykonawca ma zrobić w przypadku, gdy zaoferuje urządzenie zgodne z wymaganiami (np. o wysokości 195 cm), natomiast na instalację nie pozwoli wysokość otworu montażowego. Po czyjej stronie będzie leżało dostosowanie otworu?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, w którym spust wody realizowany jest poprzez zawór spustowy zamiast pompę odpływową. Rozwiązanie te jest równoważne z opisanym pod względem funkcjonalności i nie wymagane, jeżeli odpływ znajduje się w podłodze.

- Prosimy o informację na temat umiejscowienia odpływu kanalizacyjnego oraz pozostałych mediów (woda zimna, woda ciepła, woda demineralizowana, zasilanie).

- Prosimy o anulowanie punktacji punktu 28) Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID. Może to narazić Zamawiającego na podwyższone koszty.

- Prosimy o anulowanie wymagania punktu 31) Odrębny, fabryczny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych lub dopuszczenie na zasadzie równoważności możliwość stworzenia takiego programu przez pracownika serwisu.

- Prosimy o anulowanie punktacji punktu 35) System automatycznej redukcji czasu suszenia powiązany z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu. Pozwalający na automatyczną redukcję czasu suszenia wsadu.

- Prosimy o anulowanie wymagania punktu 36) Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra) lub dopuszczenie równoważnego rozwiązania, np. licznika godzin pracy filtra.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o mocy max. 12 kW.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych posiadający 40 przyłączy – typ przyłączy określany z Zamawiającym względem potrzeb.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 1, punkt III. sterylizator parowy nr 1 - 1 szt.

- Prosimy o dopuszczenie masy całkowitej urządzenia do 1600 kg wraz z próbą wodną.

- Prosimy o podanie wytrzymałości stropu.

- Prosimy o informację z której strony ma się znajdować wejście do przestrzeni technicznej sterylizatorów – zgodnie z wymaganiami i zaleceniami powinno znajdować się od strony czystej.

- Czy Zamawiający wziął pod uwagę wysokie temperatury panujące w przestrzeni technicznej sterylizatorów, w związku z tym potrzebę odprowadzania ciepła? Czy jest zaprojektowana wentylacja przestrzeni technicznej?

- Prosimy o potwierdzenie, że para dostarczana do sterylizatorów na potrzeby sterylizacji spełnia wymagania normy EN 285.

- Prosimy o informację, czy punktacja wielkości wyświetlacza dotyczy tylko strony załadowczej?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia spełniającego zapisy punktu 25 „Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki).” z wydrukiem po jednej wartości ciśnienia i temperatury.

- Prosimy o anulowanie punktacji punktu 29) Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID. Może to narazić Zamawiającego na podwyższone koszty.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę łatwą do utrzymania w czystości nie posiadającą systemu szyn.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w pełny płaszcz grzewczy (bez pierścieni grzewczych) umożliwiający jednorodny rozkład temperatury w komorze poprzez równomierne ogrzewanie jej powierzchni. Spawy łączące płaszcz z komorą widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w uszczelkę drzwi dociskaną parą wodną.

- Prosimy o informację, czy wartości dotyczące zużycia mediów mają dotyczyć pustej komory czy pełnego załadunku.

- Prosimy o wyjaśnienie p. 56 „Wózek transportowo-rozładunkowy dla wózka wsadowego z systemem automatycznego wyładunku”. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „system automatycznego wyładunku”?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wózek transportowo-rozładunkowy z manualnym wyładunkiem.

- Prosimy o informację na temat umiejscowienia mediów – wody zimnej, demi, zasilanie, sprężone powietrze.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. sprężarki – z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że dostarczona przez Wykonawcę sprężarka ma być głównym źródłem zasilania, natomiast sprężone powietrze z instalacji szpitala ma być zasilaniem wspomagającym; jednak z informacji umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dn. 13.03.2019 wynika, że sprężone powietrze z instalacji szpitala ma być głównym źródłem zasilania, natomiast dostarczona sprężarka ma być zasilaniem awaryjnym.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 1, punkt IV. sterylizator parowy nr 2 - 1 szt.

- Prosimy o dopuszczenie masy całkowitej urządzenia do 1600 kg wraz z próbą wodną.

- Prosimy o podanie wytrzymałości stropu.

- Prosimy o informację z której strony ma się znajdować wejście do przestrzeni technicznej sterylizatorów – zgodnie z wymaganiami i zaleceniami powinno znajdować się od strony czystej.

- Czy Zamawiający wziął pod uwagę wysokie temperatury panujące w przestrzeni technicznej sterylizatorów, w związku z tym potrzebę odprowadzania ciepła? Czy jest zaprojektowana wentylacja przestrzeni technicznej?

- Prosimy o potwierdzenie, że para dostarczana do sterylizatorów na potrzeby sterylizacji spełnia wymagania normy EN 285.

- Prosimy o informację, czy punktacja wielkości wyświetlacza dotyczy tylko strony załadowczej?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia spełniającego zapisy punktu 25 „Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki).” z wydrukiem po jednej wartości ciśnienia i temperatury.

- Prosimy o anulowanie punktacji punktu 29) Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID. Może to narazić Zamawiającego na podwyższone koszty.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę łatwą do utrzymania w czystości nie posiadającą systemu szyn.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w pełny płaszcz grzewczy (bez pierścieni grzewczych) umożliwiający jednorodny rozkład temperatury w komorze poprzez równomierne ogrzewanie jej powierzchni. Spawy łączące płaszcz z komorą widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w uszczelkę drzwi dociskaną parą wodną.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o mocy max. 4 kW.

- Prosimy o informację, czy wartości dotyczące zużycia mediów mają dotyczyć pustej komory czy pełnego załadunku.

- Prosimy o wyjaśnienie p. 56 „Wózek transportowo-rozładunkowy dla wózka wsadowego z systemem automatycznego wyładunku”. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „system automatycznego wyładunku”?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wózek transportowo-rozładunkowy z manualnym wyładunkiem.

- Prosimy o informację na temat umiejscowienia mediów – wody zimnej, demi, zasilanie, sprężone powietrze.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. sprężarki – z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że dostarczona przez Wykonawcę sprężarka ma być głównym źródłem zasilania, natomiast sprężone powietrze z instalacji szpitala ma być zasilaniem wspomagającym; jednak z informacji umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dn. 13.03.2019 wynika, że sprężone powietrze z instalacji szpitala ma być głównym źródłem zasilania, natomiast dostarczona sprężarka ma być zasilaniem awaryjnym.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 1, punkt V. myjnia-dezynfektor do butów - 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie, że w planowanym miejscu instalacji znajdują się media niezbędne do uruchomienia urządzenia – woda zimna, ciepła, demineralizowana, zasilanie, odpływ.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w drzwi wykonane ze stali nierdzewnej ze względu na dużo wyższą wytrzymałość na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

- Prosimy o wyjaśnienie wymagania 3 pomp detergentu.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w 2 pompy detergentu.

- Prosimy o wyjaśnienie wymagania drukarki parametrów procesu.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia nie wyposażonego w drukarkę.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w niezależną drukarkę z możliwością podłączenia do urządzenia.

- Prosimy o wyjaśnienie punktu 29. „Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz.” Czy urządzenie ma również myć sprzęt anestezjologiczny?

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez oświetlenia wnętrza komory.

- Prosimy o wyjaśnienie punktu „Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy”. Urządzenia tego typu są zazwyczaj niewielkich rozmiarów i nie posiadają przestrzeni we wnętrzu.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 1, punkt VI. suszarka - 1 szt.

- Prosimy o anulowanie wymogu posiadania przez suszarkę certyfikatu / deklaracji zgodności z dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych. Większość suszarek dostępnych na rynku nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu dyrektywy MDD 93/42/EEC.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o pojemności 10 tac DIN 1/1.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o nastawie temperatury max. 60 °C.

Dotyczy Zadanie 1, Podzadanie 2, system komputerowy.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu korzystającego z bazy danych ORACLE DB XE version.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu, który nie obsługuje informacji o pacjencie, ale istnienie możliwość transferu informacji o zestawie/narzędziu do innego oprogramowania.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu z ręcznym potwierdzania nieprawidłowości przez personel.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu bez możliwości zastosowania polskich znaków diakrytycznych.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu z komputerem o następującej specyfikacji: T3620/I7/16GB/512SSD/P2000/W10PRO.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu bez komputera administratora strefy czystej ze względu na to, że w dostarczanym przez nas rozwiązaniu taki komputer nie jest wymagany.

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu, gdzie stacja robocza (Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy – 2 kpl.) składa się z komputera PC, drukarki etykiet i czytnika kodów kreskowych.

- Prosimy o informację jakie ma być przeznaczenie sprzętu opisanego w punkcie 6. (Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie, wydawanie, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zewnętrzne (wyskoka temperatura, wilgotność, kondensacja pary wodnej) – 2 kpl.).

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania 1 sieciowej drukarki centralnej zamiast kilku.

III.	Pytania dotyczące zadania nr 2 część I -sprzęt montowany:

Dotyczy zadania nr 2 część I -sprzęt montowany pozycji nr 3 – symbol według projektu DSD3 :

- Czy Zamawiający wymaga, aby szafka była zamykana ?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 60 cm ?

Dotyczy zadania nr 2 część I -sprzęt montowany,  wszystkich stołów ze zlewem :

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pokryw do komór zlewozmywakowych?

Dotyczy zadania nr 2 część I -sprzęt montowany , pozycji nr 12 symbol według projekty SPS2 :

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ‘’obniżonego blatu’’ i dopuści do zaoferowania stół z blatem roboczym ze zlewem jednokomorowym i dodatkowym zlewem z kratą oraz szafką pod blatem , spełniający pozostałe wymagania ?

Dotyczy zadania nr 2 część I -sprzęt montowany,  pozycji nr 13 -symbol według projektu Tg1 ;;

- Czy Zamawiający pisząc ‘’wbudowany termometr ‘’ ma na myśli termoregulator ?

- Czy Zamawiający ma na myśli wbudowany termometr do ustawiania temperatury zadanej ?

Dotyczy zadania nr 2 część I -sprzęt montowany,  pozycji nr 14 -symbol według projektu Up3 :

- X Czy Zamawiający dopuści umywalkę porządkową o wymiarach  50 x 70x 85 cm (dl.x szer.x wys.)?

IV.	Dotyczy zadania nr 2 część II – sprzęt niemontowany (zapytania 227-234) :

Dotyczy pozycji nr 4 symbol według projektu Bd4 :

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wymiarach Szerokość 57 cm x 58 cm długości x wysokość (min-max) 108-118 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości i głębokości 710 mm i wysokości min.-max.  1050-1140?

Dotyczy pozycji nr 13 -symbol według projektu KS1:

- Czy Zamawiający dopuści krzesło o średnicy siedziska max. 60 cm?

Dotyczy pozycji nr 23 -symbol według projektu WAP-3 :

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 1100 x 45 x 87 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 1300x450x980 cm ?

Dotyczy pozycji nr 26 – symbol Wz91 :

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 880x680x1240 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez zatrzasków magnetycznych ?

Dotyczy pozycji nr 27 – symbol WZS :

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z dwoma wiadrami o pojemności 17 litrów oraz 2 wiadra o pojemności 9 litrów , dwa głębokie chromowane koszyki , solidna chromowana konstrukcja z 4 obrotowymi kółkami z plastikowymi ochraniaczami zapobiegającemu uszkodzeniu ścian , wyciskacz, stelaż na worek 10 litrów z 3 klipsami do works i kraty podpierającej podpora mopa+ uchwyt na drążek ?

Dotyczy ZADANIE 1, Podzadanie 1,

- Dotyczy pkt. nr 24 “Funkcja śledzenia drogi zestawu oraz/lub narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni, oraz do pacjenta i z powrotem”: W obliczu treści niniejszego petunia i wymogu iż dokumentacja pacjenta jest obsługiwana przez systemy typu HIS, prosimy o odpowiedzieć, czy Zamawiający wymaga, aby opisana funkcjonalność została zrealizowana poprzez integrację systemu dokumentacji obiegu pakietów -będącego przedmiotem przetargu, z posiadanym przez szpital systemem HIS?

Jeżeli Zamawiający zakładał inny sposób realizacji wymogu nr 24, prosimy o  wyspecyfikowanie w jaki sposób ma być realizowana funkcja śledzenia zestawu u styku z pacjentem (czyli poza obrębem Centralnej Sterylizatorni)?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez do rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Wykonawca wypełniając Załączniki nr 2.1 zmieniony lub nr 2.2 zobowiązany jest do naniesienia na ww. załącznikach dopuszczonych oferowanych parametrów.

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający przypomina, że wykonany otwór pod oba sterylizatory i przestrzeń serwisową posiada wymiary 252 x 252 cm (szerokość x wysokość). Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali uwag do podanych wymiarów podczas wizji lokalnej. Przy większych wymiarach urządzeń Wykonawca na swój koszt ma dostosować otwór wraz z ewentualną modyfikacją tras mediów i przekazaniem projektu powykonawczego Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza spawy łączące komorę z płaszczyznami grzewczymi

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza uszczelkę dociskaną parą z wytrzymałością na min. 2000 cykli

- Zamawiający przypomina, że wykonany otwór pod oba sterylizatory i przestrzeń serwisową posiada wymiary 252 x 252 cm (szerokość x wysokość). Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali uwag do podanych wymiarów podczas wizji lokalnej. Przy większych wymiarach urządzeń Wykonawca na swój koszt ma dostosować otwór wraz z ewentualną modyfikacją tras mediów i przekazaniem projektu powykonawczego Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza spawy łączące komorę z płaszczyznami grzewczymi

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza uszczelkę dociskaną parą z wytrzymałością na min. 2000 cykli

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający odstępuje od wymogu kompatybilności kasety / wieszaka z posiadanym wózkiem wsadowym myjni-dezynfektora Getinge Decomac 4656. Zamawiający skreśla zapis: „Kompatybilna z wózkiem wsadowym myjni-dezynfektorów Getinge Decomac 4656 posiadanych przez Zamawiającego, eliminujące konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki.” Pozostałe zapisy pkt. 17 i 18 pozostają bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza, pozostała część wyjaśnień jak w Ad 68.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza. Zamawiający przypomina, że wykonany otwór pod oba sterylizatory i przestrzeń serwisową posiada wymiary 252 x 252 cm (szerokość x wysokość). Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali uwag do podanych wymiarów podczas wizji lokalnej. Przy większych wymiarach urządzeń Wykonawca na swój koszt ma dostosować otwór wraz z ewentualną modyfikacją tras mediów, wszelkimi uzgodnieniami i przekazaniem projektu powykonawczego Zamawiającemu. Zgodnie z projektem całkowita szerokość obu sterylizatorów wraz z wejściem do przestrzeni serwisowej została zaprojektowana na wymiar 250 cm.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza. Zamawiający przypomina, że wykonany otwór pod oba sterylizatory i przestrzeń serwisową posiada wymiary 252 x 252 cm (szerokość x wysokość). Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali uwag do podanych wymiarów podczas wizji lokalnej. Przy większych wymiarach urządzeń Wykonawca na swój koszt ma dostosować otwór wraz z ewentualną modyfikacją tras mediów, wszelkimi uzgodnieniami i przekazaniem projektu powykonawczego Zamawiającemu. Zgodnie z projektem całkowita szerokość obu sterylizatorów wraz z wejściem do przestrzeni serwisowej została zaprojektowana na wymiar 250 cm

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza monitor o zużyciu energii max. 90 W. Zamawiający nie stawia wymogu odnośnie zużycia energii przez cały komputer.

- Zamawiający dopuszcza inny czas odświeżania

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania półek ażurowych, pozostałe zapisy SIWZ be zmian.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu do bielizny bez podświetlenia blatu.

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o masie całkowitej do 400 kg bez wsadu

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza ogrzewanie elektryczne w przypadku braku własnej wytwornicy pary. Moc przyłączeniowa urządzenia nie może przekroczyć mocy zaprojektowanej. Myjnia ma korzystać z pary zewnętrznej, a w sytuacji awaryjnej (z parą) z własnego ogrzania wody.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający informuje, że ma na myśli materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądów

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o masie całkowitej do 400 kg bez wsadu

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający informuje, że ma na myśli materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądów

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza. Zamawiający przypomina, że wykonany otwór pod oba sterylizatory i przestrzeń serwisową posiada wymiary 252 x 252 cm (szerokość x wysokość). Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali uwag do podanych wymiarów podczas wizji lokalnej. Przy większych wymiarach urządzeń Wykonawca na swój koszt ma dostosować otwór wraz z ewentualną modyfikacją tras mediów, wszelkimi uzgodnieniami i przekazaniem projektu powykonawczego Zamawiającemu. Zgodnie z projektem całkowita szerokość obu sterylizatorów wraz z wejściem do przestrzeni serwisowej została zaprojektowana na wymiar 250 cm

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pod pojęciem „pary centralnej” ma na myśli zasilanie parą czystą po przetwornicy pary (para technologiczna – para czysta).

- Tak, bezpośrednio nad sterylizatorami przewidziano wentylację mechaniczną „przestrzeni serwisowej” sterylizatorów co ogranicza ich wysokość

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza takie logowanie i przypomina, że sposób logowania jest parametrem ocenianym, a nie wymaganym.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza uszczelkę dociskaną parą z wytrzymałością na min. 2000 cykli

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający informuje, że ma na myśli materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądów

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza. Zamawiający przypomina, że wykonany otwór pod oba sterylizatory i przestrzeń serwisową posiada wymiary 252 x 252 cm (szerokość x wysokość). Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali uwag do podanych wymiarów podczas wizji lokalnej. Przy większych wymiarach urządzeń Wykonawca na swój koszt ma dostosować otwór wraz z ewentualną modyfikacją tras mediów, wszelkimi uzgodnieniami i przekazaniem projektu powykonawczego Zamawiającemu. Zgodnie z projektem całkowita szerokość obu sterylizatorów wraz z wejściem do przestrzeni serwisowej została zaprojektowana na wymiar 250 cm

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pod pojęciem „pary centralnej” ma na myśli zasilanie parą czystą po przetwornicy pary (para technologiczna – para czysta). Tak, bezpośrednio nad sterylizatorami przewidziano wentylację mechaniczną przestrzeni serwisowej sterylizatorów co ogranicza ich wysokość

- Tak, bezpośrednio nad sterylizatorami przewidziano wentylację mechaniczną „przestrzeni serwisowej” sterylizatorów

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza takie logowanie i przypomina, że sposób logowania jest parametrem ocenianym, a nie

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza uszczelkę dociskaną parą z wytrzymałością na min. 2000 cykli

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający informuje, że ma na myśli materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądów

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający informuje, że ma na myśli materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądów

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza dowolny silnik bazy danych, darmowy lub z licencją zakupioną przez dostawcę oprogramowania (wyposażenia)

- Zamawiający dopuszcza zewnętrzne urządzenie i dodatkowe oprogramowanie obsługujące napędy dyskowe

- Zamawiający dopuszcza mysz, klawiaturę i skaner w wykonaniu higienicznym

- Zamawiający dopuszcza skaner w wykonaniu higienicznym

- Należy przewidzieć uchwyty / wysięgniki pod komputery

- Tak

- Należy przewidzieć uchwyty / wysięgniki pod komputery

- Tak

- Zamawiający dopuszcza skaner w wykonaniu higienicznym

- Należy przewidzieć uchwyty / wysięgniki pod komputery

- Tak

- Należy przewidzieć uchwyty / wysięgniki pod komputery

- Zamawiający wymaga klawiatur i myszek w wersji bezprzewodowej i dopuszcza je w wykonaniu higienicznym

- Tak.

- Tak, Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza brak portu RS232

- Ze względu na koszty serwisu pogwarancyjnego Zamawiający ocenia powyższe parametry, a nie wymaga „Tak/Nie”.

- Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga ręcznego (manualnego) przełączania zaworów, a punktuje automatyczne. W przypadku automatycznego przełączania Zamawiający oczekuje wyposażenia instalacji także w zawory manualne. Zamawiający dopuszcza inne zawory niż kulowe.

- Ze względu na koszty serwisu pogwarancyjnego Zamawiający ocenia powyższe parametry, a nie wymaga „Tak/Nie”.

- Zamawiający dopuszcza interwały odświeżania co 10 sekund.

- Zamawiający informuje, że w pkt 6:

- opisane parametry nie są parametrami podlegającymi ocenie punktowej,

- nie wymaga urządzeń i systemu komputerowego od jednego wytwórcy, a jedynie wymaga kompatybilności cyt. …„Kompatybliność – urządzenia-system komputerowy: możliwość bezpośredniego podłączenia sterowników urządzeń do systemu komputerowego wraz z ich monitorowaniem: zdalny podgląd parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia, rejestrację procesów sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektorów oraz archiwizację tych procesów na zewnętrznym komputerze, możliwość wydruku parametrów, archiwizację oraz statystyki liczby i typów błędów, statystyki pracy urządzeń, podgląd parametrów urządzeń zostanie zapewniony w sposób ciągły”…

- Zamawiający opisał wymagania minimalne i dopuszcza zaoferowanie urządzeń o lepszych parametrach.

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający informuje, że wykonawca prac budowlanych powiększył wysokość otworu do 205 cm. Jeżeli wysokość myjni będzie wyższa wówczas dostawca myjni na swój koszt dostosuje wymiary otworu

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przyłączy do wszystkich mediów dla dostarczanych urządzeń podczas ich instalacji na swój koszt. Zamawiający zamieszcza rzuty pomieszczeń Sterylizatorni z naniesioną informacją o rozmieszczeniu doprowadzonych mediów tj. zasilania elektrycznego i innych mediów z informacją o punktach przyłączeniowych i odpływach oraz o ich sposobie zakończenia (patrz Pliki do pobrania poz. nr 21 i 22).

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający przypomina, że sposób logowania jest parametrem ocenianym, a nie wymaganym

- Zamawiając dopuszcza zaproponowane rozwiązanie równoważne

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiając dopuszcza zaproponowane rozwiązanie równoważne

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający informuje, że wykonawca prac budowlanych powiększył wysokość otworu do 205 cm. Jeżeli wysokość myjni będzie wyższa wówczas dostawca myjni na swój koszt dostosuje wymiary otworu

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przyłączy do wszystkich mediów dla dostarczanych urządzeń podczas ich instalacji na swój koszt. Zamawiający zamieszcza rzuty pomieszczeń Sterylizatorni z naniesioną informacją o rozmieszczeniu doprowadzonych mediów tj. zasilania elektrycznego i innych mediów z informacją o punktach przyłączeniowych i odpływach oraz o ich sposobie zakończenia (patrz Pliki do pobrania poz. nr 21 i 22).

- Zamawiający dopuszcza takie logowanie i przypomina, że sposób logowania jest parametrem ocenianym, a nie wymaganym

- Zamawiając dopuszcza zaproponowane rozwiązanie równoważne

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiając dopuszcza zaproponowane rozwiązanie równoważne

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Strop Ackermana jest wzmocniony belkami stalowymi w strefie obejmującej sterylizatory, wzmocnienie jest istniejące i było wykonane na potrzeby urządzeń znajdujących się obecnie na wyposażeniu sterylizatorni. Zamawiający dopuścił oba sterylizatory o masie każdego z próbą wodną do 1650 kg.

- Od strony czystej

- Tak, Zamawiający wziął pod uwagę. Bezpośrednio nad sterylizatorami przewidziano wentylację mechaniczną „przestrzeni serwisowej” sterylizatorów

- Zamawiający potwierdza

- Tak. Zamawiający zmienia zapis pkt III. 16:

zamiast:

| 16 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” | Tak, podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 10” – 10 pkt <10” – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

powinno być:

| 16 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” lub Sterownik urządzenia wyposażony: a) po stronie załadowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” b) po stronie rozładowczej w wyświetlacz informujący min. o czasie do końca cyklu. | Tak, podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Przekątna matrycy ekranu po stronie załadowczej ≥ 10” – 10 pkt <10” – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza takie logowanie i przypomina, że sposób logowania jest parametrem ocenianym, a nie wymaganym.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza uszczelkę dociskaną parą z wytrzymałością na min. 2000 cykli

- Zużycia mają być podane dla procesu zgodnie z PN EN 285-24.7

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, o parametrach opisanych w zapytaniu nr 178

- Zamawiający dopuszcza

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przyłączy do wszystkich mediów dla dostarczanych urządzeń podczas ich instalacji na swój koszt. Zamawiający zamieszcza rzuty pomieszczeń Sterylizatorni z naniesioną informacją o rozmieszczeniu doprowadzonych mediów tj. zasilania elektrycznego i innych mediów z informacją o punktach przyłączeniowych i odpływach oraz o ich sposobie zakończenia (patrz Pliki do pobrania poz. nr 21 i 22).

- Zasilanie główne sprężonym powietrzem z sieci szpitala, a sprężarka zasilanie awaryjne.

- Zamawiający dopuszcza

- Strop Ackermana jest wzmocniony belkami stalowymi w strefie obejmującej sterylizatory, wzmocnienie jest istniejące i było wykonane na potrzeby urządzeń znajdujących się obecnie na wyposażeniu sterylizatorni. Zamawiający dopuścił oba sterylizatory o masie każdego z próbą wodną do 1650 kg.

- Od strony czystej

- Tak, Zamawiający wziął pod uwagę. Bezpośrednio nad sterylizatorami przewidziano wentylację mechaniczną „przestrzeni serwisowej” sterylizatorów

- Zamawiający potwierdza

- Tak. Zamawiający zmienia zapis pkt IV. 13:

zamiast:

| 13 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” | Tak, podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 10” – 10 pkt <10” – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

powinno być:

| 16 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” lub Sterownik urządzenia wyposażony: a) po stronie załadowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” b) po stronie rozładowczej w wyświetlacz informujący min. o czasie do końca cyklu. | Tak, podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Przekątna matrycy ekranu po stronie załadowczej ≥ 10” – 10 pkt <10” – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza takie logowanie i przypomina, że sposób logowania jest parametrem ocenianym, a nie wymaganym

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza uszczelkę dociskaną parą z wytrzymałością na min. 2000 cykli

- Zamawiający dopuszcza

- Zużycia mają być podane dla procesu zgodnie z PN EN 285-24.7

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, o parametrach opisanych w zapytaniu nr 195

- Zamawiający dopuszcza

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przyłączy do wszystkich mediów dla dostarczanych urządzeń podczas ich instalacji na swój koszt. Zamawiający zamieszcza rzuty pomieszczeń Sterylizatorni z naniesioną informacją o rozmieszczeniu doprowadzonych mediów tj. zasilania elektrycznego i innych mediów z informacją o punktach przyłączeniowych i odpływach oraz o ich sposobie zakończenia (patrz Pliki do pobrania poz. nr 21 i 22).

- Zasilanie główne sprężonym powietrzem z sieci szpitala, a sprężarka zasilanie awaryjne

- Patrz wyjaśnienia Ad 196

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający wykorzystuje w procesie 3 środki chemiczne: myjący, neutralizujący i płuczący

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian (Patrz wyjaśnienia Ad 200)

- Zamawiający dokumentuje procesy mycia i dezynfekcji

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Nastąpiła pomyłka i znalazł się taki zapis w opisie. Urządzenie nie ma myć sprzętu anestezjologicznego. Zamawiający zmienia zapis w pkt 29,

zamiast: „Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz.”

powinno być: „Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego zapewniający przepływ oraz natrysk z zewnątrz.”

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza umieszczenie pojemników w osobnej szafce

- Zamawiający dopuszcza suszarkę bez takich certyfikatów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suszarki niebędącej wyrobem medycznym.

Zamawiający zmienia:

- zapis w kolumnie 3, pkt VI.16, Załącznika nr 2.1 zmieniony do SIWZ:

zamiast: „Tak”

powinno być: „Tak/Nie”

- zapis w pkt 9.17) Załącznika nr 3 zmieniony do SIWZ:

zamiast: „17) pkt VI.16: Deklaracji zgodności producenta i certyfikatu zgodności CE z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC.”

powinno być: „17) pkt VI.16: (w przypadku zaoferowania urządzenia będącego wyrobem medycznym) Deklaracji zgodności producenta i certyfikatu zgodności CE z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC.”

- zapis w pkt 9 Załącznika nr 3 zmieniony do SIWZ:

zamiast: „Dotyczy Załącznika nr 2.1 SIWZ”

powinno być: „Dotyczy Załącznika nr 2.1 zmieniony 2”

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza dowolny silnik bazy danych, darmowy lub z licencją zakupioną przez dostawcę oprogramowania (wyposażenia)

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający dopuszcza w pkt III.4 zaoferowanie stacji roboczej składającej się z komputera PC (z monitorem), klawiatury, myszy, drukarki etykiet i czytnika kodów kreskowych.

- 1 zestaw - komora przyjęć, 1 zestaw - ekspedycja

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający skreśla tiret trzecie w pkt I.8 i 9 w Załączniku nr 2.2 do SIWZ w brzmieniu „- pokrywa do komory zlewozmywakowej, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w dwa uchwyty,”

- Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Zamawiający zmienia zapis w pkt I. 13 Załącznika nr 2.2 do SIWZ:

- w kolumnie 4

zamiast: „Z wbudowanym termometrem lub bez.”

powinno być: „Z wbudowanym termoregulatorem lub bez.”

- w kolumnie 6

zamiast: „Termometr wbudowany:”

powinno być: „Termoregulator wbudowany:”

- Patrz wyjaśnienia Ad 224

- Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający nie wymaga integracji z systemem HIS. Zamawiający oczekuje śledzenia drogi i obiegu narzędzi tylko w obrębie Sterylizatorni.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieszcza Załączniki: nr 2.1 zmieniony 2, nr 2.2 zmieniony i nr 3 zmieniony 2 do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 18, 19 i 20). Zamieszczone załączniki uwzględniają wprowadzone zmiany oraz zastępują Załączniki: nr 2.1 zmieniony, nr. 2.2 i nr 3 zmieniony do SIWZ.