SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Testy diagnostyczne:

- Test diagnostyczny in vitro (z certyfikatem CE-IVD lub równoważnym) do wykrywania metodą jakościową mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 onkogenu KRAS. Test wykorzystuje utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe do izolacji DNA i przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym oraz wykrywania poszukiwanych sekwencji. Czułość oznaczenia – test wykrywa min. 5% komórek zmutowanych w populacji dzikiej. Czas badania: do 140 min. Test zapewnia automatyzację całego procesu: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na real time (PCR).

- Test diagnostyczny in vitro (z certyfikatem CE-IVD lub równoważnym) do wykrywania metodą jakościową mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 NRAS oraz w kodonie V600E/D/K/R BRAF. Test wykorzystuje utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe do izolacji DNA i przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym oraz wykrywania poszukiwanych sekwencji. Czułość oznaczenia – test wykrywa min. 5% komórek zmutowanych w populacji dzikiej, czas badania: do 150 min. Test zapewnia automatyzację całego procesu: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na real time (PCR).

- Test diagnostyczny in vitro (z certyfikatem CE-IVD lub równoważnym) do wykrywania metodą jakościową mutacji V600/E2/D i V600K/R/M w kodonie 600 genu BRAF. Test wykorzystuje utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe do izolacji DNA i przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym oraz wykrywania poszukiwanych sekwencji. Czułość oznaczenia – test wykrywa min. 5% komórek zmutowanych w populacji dzikiej, czas badania: do 90 min. Test zapewnia automatyzację całego procesu: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na real time (PCR).

- Test diagnostyczny in vitro (z certyfikatem CE-IVD lub równoważnym) do wykrywania metodą jakościową mutacji w eksonie 18 (G719A/S/C), eksonie 21 (L858R, L861Q), eksonie 20 (T790M, S768I), delecji w eksonie 19 oraz insercji w eksonie 20 genu EGFR (łącznie ponad 50 mutacji zalecanych). Test wykorzystuje utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe do izolacji DNA i przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym oraz wykrywania poszukiwanych sekwencji. Czułość oznaczenia – test wykrywa min. 5% komórek zmutowanych w populacji dzikiej. Test zapewnia automatyzację całego procesu: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na real time (PCR).

- Test diagnostyczny in vitro (z certyfikatem CE-IVD lub równoważnym) do wykrywania metodą jakościową wykrywania nowego panelu siedmiu monomorficznych biomarkerów do identyfikacji niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) w raku jelita grubego. MSI Test wykorzystuje utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe jelita grubego do uwolnienia kwasów nukleinowych, które następnie są analizowane poprzez amplifikację i przeprowadzenie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), a następnie detekcję w wysokiej rozdzielczości. Test zapewnia automatyzację całego procesu, począwszy od przygotowania próbki FFPE, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do określenia statusu MSI.

- Aparat do diagnostyki molekularnej, oparty na real time PCR umożliwiający szybki i łatwy dostęp do diagnostycznej informacji klinicznej i molekularnej:

- proces całkowicie automatyczny: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na real time PCR,

- czas całej procedury : max do 150 min,

- czas przygotowania próbki przez operatora: do 5 minut,

- możliwość zastosowania różnych próbek: skrawki parafinowe (FFPE), krew, tkanki,

- skrawki parafinowe nie wymagają deparafinizacji, lizy, izolacji DNA cały proces odbywa się automatycznie w zamkniętej kasecie,

- wszystkie odczynniki do przeprowadzenia pojedynczego badania są umieszczone w jednej zamkniętej kasecie bez możliwości ingerencji z zewnątrz (zarówno w czasie przygotowania próbki, jak przeprowadzania testu). Kaseta z testem zawiera komory umożliwiające przeprowadzenie reakcji w termocyklerze i analizę fluorescencji,

- możliwość oznaczenia jednocześnie do 30 obiektów (biomarkerów) w jednym teście,

- brak kontaminacji krzyżowej między próbkami (próbka jest w zamkniętym pojemniku przez cały czas testu),

- Multiplexing kaseta posiadająca min. 5 komór PCR, w każdej komorze możliwość oznaczenia min. 5 markerów (mutacji). W jednym teście możliwość oznaczenia do 30 markerów,

- możliwość analizy do 6 fluorescencji w 5 komorach PCR,

- system wyposażony w czytnik kodów kreskowych (testy oznaczone kodem kreskowym) z możliwością włączenia do sieci szpitala,

- możliwość podłączenia systemu przez sieć do serwisu umożliwiającego monitorowanie pracę systemu i uaktualnianie oprogramowanie.

- Instrukcja obsługi aparatu min. w języku polskim i angielskim

- Zasilanie elektryczne jednofazowe, 230V, AC, 50 Hz, moc nie większa niż 1.000 W.

- Warunki gwarancji i serwisu (dotyczy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt II).

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni serwisowanie aparatu diagnostycznego oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta.

- Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – możliwość zastąpienia naprawianego aparatu diagnostycznego innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi aparatu diagnostycznego, dla min. 3 osób personelu Zakład Patomorfologii, potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.