SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Grupa 204)

Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń oraz resekcją bipolarną – parametry techniczne:

- Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.

- Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63 Hz.

- Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1.

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18).

- Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18).

- Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.

- Minimum 7-calowy ekran dotykowy LCD.

- Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.

- System wykonujący min. 400.000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki.

- Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund.

- Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum):

- panel przedni:

- gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1,

- gniazdo narzędzia Monopolar 2,

- gniazdo bipolarne,

- gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej,

- gniazdo do podłączenia elektrody biernej.

- panel tylny:

- gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1,

- gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2,

- gniazdo sterownika nożnego bipolarnego,

- gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej,

- gniazdo Ethernet (serwisowe),

- antena WiFi (serwisowa),

- gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG,

- zacisk uziemienia ekwipotencjalnego,

- gniazdo przewodu sieciowego.

- Tryby monopolarne:

- cięcie czyste (cut),

- cięcie mieszane (blend),

- zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie),

- koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate),

- koagulacja rozpylanie (spray),

- koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz,

- Tryby bipolarne:

- niski (moc max. 15 W),

- standardowy (moc max. 40 W),

- makro (moc max. 95 W).

- Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy.

- System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu.

- Tryb bipolarny moc max. 95 W.

- Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W.

- Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W.

- Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W.

- Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W.

- Koagulacja monopolarna – rozpylanie moc max. 120 W.

- System zamykania naczyń moc max. 350 W.

- Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W.

- Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej.

- Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie.

- Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień.

- Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.

- Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.

- Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej – automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm.

- W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 – 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu.

- Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).

- Wizualizacja nastawianej mocy.

- Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.

- Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola.

- Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update).

- Komunikaty w języku polskim.

- Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami.

- Instrukcja użytkowania w języku polskim.

- Rok produkcji urządzenia: nie wcześniej niż 2018 rok.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni instalację urządzenia.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi urządzenia, dla maksymalnie 10 osób personelu Bloku Operacyjnego, potwierdzone listą osób personelu.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni serwisowanie urządzenia oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta.

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni – możliwość zastąpienia naprawianego urządzenia innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.