SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(opis wymagań i parametry oceniane)

ZADANIE 1

DOPOSAŻENIE PRACOWNI ENDOSKOPII

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w nagłówku w kolumnie 3.

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI ZASADY PUNKTACJI | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| WIDEOGASTROSKOP PRZEZNOSOWY – 1 SZT. |
|  | Nazwa produktu | Podać | …………………… |
|  | Typ/Model | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) | Podać | …………………… |
|  | Standard obrazowania: min HDTV | Podać | Standardy obrazowania: .............................. .............................. |
|  | Grubość sondy endoskopowej: maks. 6,0 mm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≤ 5,8 mm – 10 pkt 5,9 mm – 5 pkt 6,0 mm – 0 pkt | Grubość sondy endoskopowej: ........................ mm |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej: maks. 5,8 mm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≤ 5,4 mm – 10 pkt 5,5-5,6 mm – 5 pkt 5,7-5,8 mm – 0 pkt | Grubość końcówki sondy endoskopowej: ........................ mm |
|  | Kanał roboczy: min. 2,0 mm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ 2,2 mm – 10 pkt 2,1 mm – 5 pkt 2,0 mm – 0 pkt | Kanał roboczy: ........................ mm |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: min G 200°, D 90 ° L100°, P 100° | Podać | Zginanie końcówki endoskopu: .............................. .............................. |
|  | Głębia ostrości: min. 5-100 mm | Podać | Głębia ostrości: ........................ mm |
|  | Pole widzenia: min. 120° |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora: min. 4 | Podać | Ilość przycisków: ........................ szt. |
|  | Długość sondy roboczej: min 1000 mm | Podać | Długość sondy roboczej: ........................ mm |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, niewymagający nakładek uszczelniających – zabezpieczony przed przypadkowym zalaniem. |
|  | Kompatybilny z posiadanymi i używanymi przez Zamawiającego procesorami Evis Exera III, pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD bez konieczności wymiany kontaktora |
|  | Typ konektora – jednogniazdkowy |
|  | W zastawie startowym min. 2 komplety zaworów (ssący i woda-powietrze) | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne 4 komplety – 10 pkt 3 komplety – 5 pkt 2 komplety – 0 pkt | Ilość zaworów: ........................ komplety |
| WIDEOKOLONOSKOP PEDIATRYCZNY – 1 SZT. |
|  | Nazwa produktu | Podać | …………………… |
|  | Typ/Model | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) | Podać | …………………… |
|  | Standard obrazowania: min HDTV 1080p | Podać | Standardy obrazowania: .............................. .............................. |
|  | Grubość sondy endoskopowej: maks. 11,0 mm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≤ 10,6 mm – 10 pkt 10,7-10,8 mm – 5 pkt 10,9-11,0 mm – 0 pkt | Grubość sondy endoskopowej: ........................ mm |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej: maks. 10,0 mm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≤ 9,8 mm – 10 pkt 9,9 mm – 5 pkt 10,0 mm – 0 pkt | Grubość końcówki sondy endoskopowej: ........................ mm |
|  | Kanał roboczy: min. 3,0 mm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ 3,2 mm – 10 pkt 3,1 mm – 5 pkt 3,0 mm – 0 pkt | Kanał roboczy: ........................ mm |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: min G 200°, D180° L150°, P150° | Podać | Zginanie końcówki endoskopu: .............................. .............................. |
|  | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | Podać | Głębia ostrości: ........................ mm |
|  | Pole widzenia: min. 120° |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora: min. 4 | Podać | Ilość przycisków: ........................ szt. |
|  | Długość sondy roboczej: min 1500 mm | Podać | Długość sondy roboczej: ........................ mm |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, niewymagający nakładek uszczelniających – zabezpieczony przed przypadkowym zalaniem. |
|  | Kompatybilny z posiadanymi i używanymi przez Zamawiającego procesorami Evis Exera III, pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD bez konieczności wymiany kontaktora |
|  | Typ konektora – jednogniazdkowy |
|  | W zastawie startowym min. 2 komplety zaworów (ssący i woda-powietrze) | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne 4 komplety – 10 pkt 3 komplety – 5 pkt 2 komplety – 0 pkt | Ilość zaworów: ........................ komplety |
| INSUFLATOR DWUTLENKU WĘGLA – 1 SZT. |
|  | Nazwa produktu | Podać | …………………… |
|  | Typ/Model | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) | Podać | …………………… |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym maks: szer. 150 mm, głęb. 350 mm, wys. 150 mm (+/-50 mm) |
|  | Regulowany przepływ przy pomocy węży redukcyjnych |
|  | Dren przyłączeniowy do wszystkich rodzajów przepływu CO2 |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna z kolonoskopami posiadanymi i używanymi przez Zamawiającego umożliwiająca insuflację CO2 (CF-H185L, CF-H190L, CF-Q180L, CF-HQ190L) i kompatybilna z oferowanym kolonoskopem w pkt 2 Załącznika. |
|  | Automatyczne wyłączenie pompki powietrza w oferowanym źródle światła w momencie włączenia insuflacji |
|  | Wskaźnik stanu napełnienia butli C02 |
|  | Z zestawie kosz do wózka, na uchwyt na butlę CO2 do wózka, butla śr. maks. 150 mm |
|  | Warunki gwarancji dla urządzenia: min. 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Odbioru”. |
|  | W zestawie min. 4 zaworki woda-gaz. | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne 7-9 szt. – 10 pkt 5-6 szt. – 5 pkt 4 szt. – 0 pkt | Ilość zaworków: ........................ szt. |
| WARUNKI GWARANCJI, SERWIS, INSTRUKTAŻ |
|  | Warunki gwarancji dla urządzeń: min. 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Odbioru” | Podać | Okres gwarancji: ........................ (w miesiącach) |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń |
|  | Instruktaż z użytkowania urządzeń dla min. 3 osób przeprowadzone podczas instalacji |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

– dotyczy procedury tradycyjnej, w przypadku procedury elektronicznej obowiązuje kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z SIWZ)

)