SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 1)

- Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i oznaczania lekooporności drobnoustrojów.

- Rok produkcji analizatora: 2020.

- Praca analizatora w systemie całodobowym.

- Wyposażenie analizatora w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania prądu przez 60 minut.

- Analizator o wadze nie większej niż 110 kg, dostosowany do pracy na standardowym stole laboratoryjnym.

- Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).

- Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości.

- Czytnik kodów kreskowych.

- Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.

- Graficzna wersja oprogramowania.

- Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu.

- Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego.

- Oprogramowanie w systemie kompatybilnym ze środowiskiem Zamawiającego.

- Kolometryczna metoda identyfikacji.

- System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS.

- Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. System EUCAST.

- Archiwizacji danych na CD lub innym nośniku.

- Identyfikacja następujących drobnoustrojów:

- Gram – ujemnych,

- Gram – dodatnich,

- Beztlenowców,

- Neiseria Haemophilus,

- Drożdżaków.

- Oznaczanie lekowrażliwości:

- Gram – ujemne,

- Gram – dodatnie,

- Drożdżaków.

- Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae.

- System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (system firmy Asseco obsługujący laboratorium).

- Wymagania dotyczące oferowanych odczynników.

- Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach:

- Średnica płytki 9 cm (+/- 0,5 cm).

- Świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:

- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii i datę ważności,

- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylności,

- dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.

- Nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.

- Terminy ważności podłoży na płytkach:

- minimum 4-6 tygodni dla pożywek (podłoży) zawierających krew,

- minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek (podłoży).

- Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.

- Wielkość dostarczanych opakowań: 10-20 sztuk płytek.

- Płytki opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego.

- Karton zbiorczy musi zawierać nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża i nr serii.

- Warunki gwarancji i serwisu.

- Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – możliwość zastąpienia naprawianego analizatora innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

- W ramach zawartej umowy, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi analizatorów, dla 4 osób personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.

- Aktualizacja oprogramowania.

- Wizyta serwisu merytorycznego Wykonawcy po pierwszym miesiącu pracy analizatorów u Zamawiającego.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.