SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 2: Aparatura monitorująca i reanimacyjna)

- Resuscytator.

- Urządzenie przeznaczone do wentylacji pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg.

- Objętość oddechowa do 1100 ml.

- Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym.

- Rezerwuar tlenu wielorazowego użytku o objętości 2600 ml.

- Nieodłączalny system zastawek rezerwuaru tlenu zintegrowany z zastawką wlotową.

- Rezerwuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki, co zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem.

- Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O.

- Autoklawowalny w temperaturze 134 st. C.

- Sterylizacji w 134 st. C muszą podlegać wszystkie części resuscytatora włącznie z maską, z wyłączeniem rezerwuaru tlenu.

- W komplecie:

- silikonowe maski w rozmiarze 3, 4, 5.

- zawór PEEP.

- Defibrylator z funkcją monitorowania.

- Urządzenie do monitorowania i defibrylacji.

- Ekran kolorowy o przekątnej minimum 7’’.

- Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.

- Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej.

- Dwufazowa fala defibrylacji.

- Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J.

- Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej.

- Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund.

- Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji.

- Defibrylacja półautomatyczna (AED).

- Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J.

- W trybie AED – programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią.

- Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych.

- Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej.

- Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii.

- Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych.

- Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora.

- Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń.

- Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min.

- Wzmocnienie sygnału min. x0,25; x0,5; x1; x2; x4.

- Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie.

- Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA.

- Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min.

- Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów.

- Wbudowana drukarka termiczna.

- Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm.

- Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych.

- Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG.

- Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive.

- Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin.

- Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci oraz 1 kpl. elektrod do AED.

- Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi.

- Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania.

- Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V.

- Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią min 200J na w pełni naładowanych akumulatorach.

- Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test).

- Możliwość współpracy z systemem monitorowania i centralą tego samego producenta.

- Wózek jezdny z miejscem na defibrylator oraz akcesoria:

- 1 x szafka z 2 szufladami (wysokość frontu 2x130mm) (+/- 5%).

- 1 x blat 450x500mm (+/- 5%).

- 2 x szyna instrumentalna.

Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo na kolor wg. palety RAL, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji; stelaż wyposażony w mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min 100 mm (białe), w tym dwa z blokadą, szafka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, fronty szuflad lakierowane. Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 500x500x900 mm (+/- 5%). Blat lakierowany proszkowo, z pogłębieniem.

- Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg.

- Kardiomonitor stacjonarno-transportowy.

- Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg.

- Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia.

- Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli.

- Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych.

- Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki.

- Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne.

- Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów.

- Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.

- Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:

- EKG.

- Odchylenie odcinka ST.

- Liczba oddechów (RESP).

- Saturacja (Spo2).

- Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP).

- Temperatura (T1,T2,TD).

- Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.

- Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń.

- Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG.

- Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%.

- Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.

- Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

- Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.

- Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.

- Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych.

- Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc.

- Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń:

- Bradykardia.

- Tachykardia.

- Asystolia.

- Tachykardia komorowa.

- Migotanie komór.

- Migotanie przedsionków.

- Stymulator nie przechwytuje.

- Stymulator nie generuje impulsów.

- Salwa komorowa.

- PVC/min wysokie.

- Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Impedancyjna metoda pomiaru.

- Zakres pomiaru: minimum 5-150 oddechów /min.

- Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min.

- Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s.

- Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji.

- Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Zakres pomiaru saturacji: 0-100%.

- Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30-250/min.

- Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: nie gorsza niż +/- 3%.

- Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik.

- Alarm desaturacji.

- Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Oscylometryczna metoda pomiaru.

- Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15-250 mmHg.

- Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40-200 bpm.

- Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg.

- Tryb pomiaru:

- AUTO.

- Ręczny.

- STAT (Ciągły).

- Funkcja stazy.

- Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1-480 minut.

- Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie.

- Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Zakres pomiarowy: co najmniej 25-42˚C.

- Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.

- Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa.

- Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe kompatybilne z posiadanymi przez szpital monitorami typu imec lub umec lub benevision.

- Kabel EKG 5-odprowadzeniowy.

- Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP.

- Mankiet do pomiaru NIBP średni.

- Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips.

- Czujnik temperatury powierzchniowy.

- Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora.

- Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy.

- 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów.

- Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.

- Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów.

- Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru.

- Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.

- Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru).

- Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.

- Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych.

- Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.

- Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny.

- Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.

- Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora.

- Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.

- Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.

- Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru.

- Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci.

- Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci.

- Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej.

- Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC).

- Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

- rzut minutowy metodami min. termodylucji, IKG, PiCCO.

- BIS.

- NMT.

- EEG.

- Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami).

- Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA.

- Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora.

- Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1.

- Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria kompatybilny z posiadanymi przez szpital monitorami typu imec lub umec lub benevision.

- Pompa do żywienia pozajelitowego.

- Pompa do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego. Posiada mechanizm pompujący obrotowo-perystaltyczny. Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa).

- Możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h.

- Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml.

- Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy.

- Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy).

- Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie.

- Podstawowe parametry techniczne:

- Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h.

- Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml.

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4 A max.

- Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC 2000 mAh.

- Czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h.

- Odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą).

- Masa do 400 g.

- Wymiary maks.: 150 x 100 x 50 mm.

- Waga lekarska ze wzrostomierzem.

- Waga przeznaczona jest do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach lekarskich. Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta w zakresie do 2 m. Waga posiada możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przeznaczonego dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 metra. Waga wyposażona jest w miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD.

- Cechy produktu:

- miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.

- obciążenie maksymalne 200 kg.

- dokładność odczytu 100 g.

- zakres tary: -200 kg.

- zasilanie 12 V lub akumulator.

- czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas).

- wyświetlacz LCD z podświetleniem.

- interfejs RS 232.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.