SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 5: Tor wizyjny do endourologii z instrumentarium urologicznym)

- Tor wizyjny do endourologii.

- Monitor operacyjny 4K (1 zestaw).

- Przekątna ekranu min. 31".

- Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli.

- Mocowanie typu VESA.

- Sterownik kamery (1 zestaw).

- Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i głowicą kamery FULL HD.

- Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego.

- Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego.

- W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD 93/42/EWG.

- W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB.

- Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia sztywnego wideoendoskopu 3D do laparoskopii.

- Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu.

- Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie dedykowanego wideo ureterorenoskopu giętkiego.

- Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K.

- Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz).

- Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz).

- Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz).

- Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny.

- Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery.

- Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery.

- Zapis zdjęć w formacie: JPEG.

- Zapis filmów w formacie: MPEG4.

- Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności.

- Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery.

- Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery.

- Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery.

- Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku.

- Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery.

- Funkcja obrotu obrazu o 180°.

- Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery.

- Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego.

- Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego.

- Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia.

- Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła.

- Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji.

- Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego.

- Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego.

- Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery.

- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników.

- Funkcja importu/eksportu profili użytkowników z/do pamięci PenDrive.

- Stopień ochrony min. CF.

- Głowica kamery 4K (1 szt.).

- Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery.

- Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz.

- Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR).

- Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne.

- Stopień ochrony min. CF.

- Optyka laparoskopowa do ICG (1 kpl.).

- Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 300-330 mm, kąt patrzenia 30°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna, - 1 szt.

- Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 1 szt.

- Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 1 szt.

- Głowica kamery FULL HD typu pendulum (1 szt).

- Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie rozdzielczości FULL HD.

- Zakres obrazowania głowicy umożliwiający wykorzystanie do diagnostyki fotodynamicznej (PDD) z dedykowanym źródłem światła.

- Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy.

- Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne.

- Masa głowicy kamery nie większa niż 145 g.

- Źródło światła LED (1 zestaw).

- Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery.

- Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery.

- Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG.

- Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni:

- tryb monochromatyczny – obraz uzyskany z fluorescencji.

- nałożony (overlay) – obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym.

- mapa intensywności – obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji.

- Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery.

- Stopień ochrony min. CF.

- Wózek aparaturowy (1 zestaw).

- Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach.

- Min. 3 półki oraz 1 szuflada.

- Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora.

- Wysięgnik na płyny.

- Szyna sprzętowa.

- Zestaw do odsysania.

- Zbiornik na jednorazowe wkłady workowe do odsysania o pojemności 2,5 litra, wielorazowy, wyposażony w podłączenie do próżni – 1 szt.

- Jednorazowy wkład workowy do odsysania o pojemności 2,5 l (w komplecie – 40 szt. wkładów jednorazowych).

- Uchwyt do zamocowania zbiornika do szyny sprzętowej – 5 szt.

- Insuflator CO2.

- Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy.

- Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 40 l/min.

- Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min.

- Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym.

- Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta.

- Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2.

- Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2.

- Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli.

- Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery.

- Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra.

- Trokar laparoskopowy rozm. 11 mm, dł. 10-11 cm, o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa piramidalnego – 1 szt.

- Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm – 1 szt.

- Dren insuflacyjny, sterylizowalny – 1 szt.

- Filtr CO2 – 25 szt.

- Pompa urologiczna.

- Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do procedur endourologicznych takich jak cystoskopia, URS, PCN.

- Regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20-150 mmHg.

- Funkcja wykorzystania pompy w trybie odsysania podczas resekcji z regulacją prędkości odsysania w zakresie min. 100-1000 ml/min.

- Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy.

- Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na ekranie dotykowym.

- Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren.

- Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej lub numerycznej na ekranie dotykowym.

- Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu.

- Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowaną konsolą litotryptora ultradźwiękowego jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany.

- Możliwość rozbudowy pompy o oprogramowanie dedykowane do laparoskopii, histeroskopii, artroskopii.

- Dren płuczący, sterylny, jednorazowy – 30 szt.

- Dren ssący, sterylny, jednorazowy – 30 szt.

- Resektoskop bipolarny 26 Fr.

- Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 2 szt.

- Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 2 szt.

- Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.

- Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt.

- Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna – 12 szt.

- Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna – 12 szt.

- 98.		Elektroda koagulacyjna bipolarna, haczykowa, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna – 12 szt.

- Pętla tnąca bipolarna, prosta, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna – 12 szt.

- Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 2 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt.

- Przewód HF bipolarny o długości 300 cm – 2 szt.

- Strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANDER, 150 ml, wraz z adapterem – 2 szt.

- Ewakuator Ellika, złożony ze szklanego pojemnika, gumowej gruszki oraz przyłącza z drenem – 2 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 2 szt.

- Resektoskop monopolarny.

- Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 2 szt.

- Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte – 2 szt.

- Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.

- Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26 Fr. – 2 szt.

- Pętla tnąca, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. – 12 szt.

- Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. – 12 szt.

- Elektroda koagulacyjna, kulka o śr. 3 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. – 12 szt.

- Elektroda koagulacyjna, kulka o śr. 5 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. – 12 szt.

- Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 2 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt.

- Przewód HF monopolarny o długości 300 cm – 2 szt.

- Strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANDER, 150 ml, wraz z adapterem – 2 szt.

- Ewakuator Ellika, złożony ze szklanego pojemnika, gumowej gruszki oraz przyłącza z drenem – 2 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 2 szt.

- Cystoskop 19 Fr.

- Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 1 szt.

- Płaszcz cysto-uretroskopowy, rozmiar 19 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm – 1 szt.

- Mostek optyki, z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm oraz kranik – 1 szt.

- Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciał obcych, giętkie, rozm. 5 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm – 1 szt.

- Kleszcze cystoskopowe, biopsyjne, giętkie, rozm. 5 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm – 1 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 1 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 2 szt.

- Cystoskop 20 Fr.

- Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 2 szt.

- Płaszcz cysto-uretroskopowy, rozmiar 20 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm – 2 szt.

- Mostek optyki, z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm oraz kranik – 2 szt.

- Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciał obcych, giętkie, rozm. 7 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm – 2 szt.

- Kleszcze cystoskopowe, biopsyjne, giętkie, rozm. 7 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm – 2 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 2 szt.

- Cystoskop 22 Fr.

- Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 1 szt.

- Płaszcz cysto-uretroskopowy, rozmiar 22 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm – 1 szt.

- Mostek optyki, z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm oraz kranik – 1 szt.

- Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciał obcych, giętkie, rozm. 9 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm – 1 szt.

- Kleszcze cystoskopowe, biopsyjne, giętkie, rozm. 9 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm – 1 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 1 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 1 szt.

- Ureterorenoskop sztywny 8 Fr.

- Końcówka dystalna URS-u atraumatyczna, zaokrąglona o rozmiarze nie większym niż 7,5 Fr.

- Rozmiar tubusu URS-u w odcinku dystalnym nie większy niż 8 Fr.

- Rozmiar tubusu URS-u w pozostałym odcinku nie większy niż 12 Fr. z jednym łagodnym stożkowym przejściem.

- Długość tubusu URS-u: 43 cm.

- Kąt patrzenia URS-u: 6°.

- Kanał roboczy prosty o rozmiarze min. 5 Fr.

- Wejście kanału roboczego URS-u wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów, mocowanie portu poprzez szybkozłącze.

- Wejście portu wyposażone w dwustopniową uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest poza kanałem roboczym (w zestawie 10 szt. uszczelek).

- URS wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem prostym do osi długiej URS-u, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny kranik z dodatkowym pokrętłem do precyzyjnej regulacji przepływu montowany zamiast standardowego kranika.

- URS wyposażony w oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie URS-u obok przyłącza światłowodu.

- Port instrumentowy, 2 kanały, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem – 2 szt.

- Kleszcze chwytające do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 1 szt.

- Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 1 szt.

- Kleszcze biopsyjne, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 1 szt.

- Światłowód w nieprzezroczystej osłonie o śr. 3,5 mm. i długości 230 cm – 2 szt.

- Dedykowany kosz to mycia sterylizacji i przechowywania URS’a o wymiarach dł. x szer. x wys. 644x150x80 mm (±2 mm).

- Uretrotom optyczny.

- Optyka cystoskopowa 0°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 1 szt.

- Element pracujący uretrotomu, z możliwością użycia jako element pracujący resektoskopu monopolarnego, bierny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza, w zestawie 4 wielorazowe noże zimne – 1 zestaw.

- Płaszcz uretrotomu, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies – 1 szt.

- Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. – 1 szt.

- Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe – 6 szt.

- Tuba do sterylizacji o przechowywania noży – 1 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm – 1 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 1 szt.

- Kleszcze do kruszenia kamieni.

- Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 1 szt.

- Element roboczy kleszczy do kruszenia kamieni – 1 szt.

- Płaszcz kleszczy do kruszenia kamieni, śr. 25 Fr., z zaworem centralnym i przyłączami napływu i odpływu – 1 szt.

- Obturator kompatybilny z oferowanym płaszczem kleszczy do kruszenia kamieni – 1 szt.

- Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm – 1 szt.

- Taca druciana z pokrywą i matą silikonową – 1 szt.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.