SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 1)

- Analizator hematologiczny (główny).

- Rok produkcji analizatora: 2020.

- Analizator posiadający jednostkę analityczną ze sterującym zestawem komputerowym.

- Analizator typu 5 diff wraz z automatycznym pomiarem retikulocytów.

- Wydajność aparatu min. 100 ozn./godz.

- System operacyjny wewnętrznego komputera sterującego pracą analizatora kompatybilny ze środowiskiem Zamawiającego.

- Analityczny zakres pomiarowy dla poszczególnych parametrów minimum:

- WBC: 0,0 – 400,0 x 103/ul,

- RBC: 0,0 – 8,60 x 106/ul,

- HGB: 0,0 – 24,0 g/dl,

- PLT: 0,0 – 4000 x 10 3/ul,

- MPV: 4,0 – 17,0 fl,

- RETC: 0,0 – 1500,0 x103/ul.

- Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty, IG – niedojrzałe granulocyty), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, NRBC, Retic w#i%, IRF, PLT, MPV, MicroR, RET-He, Delta-He.

- Metoda różnicująca WBC oparta na pomiarze optycznym lub w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego.

- Optyczna metoda pomiaru płytek kompatybilna z analizatorem pomocniczym. Każdy pomiar płytek odbywa się metodą optyczną bez konieczności uruchamiania dodatkowych opcji pomiarowych.

- Możliwość weryﬁkacji wyniku płytek krwi z użyciem barwnika fluorescencyjnego, dedykowaną metodą pomiarową o wysokim współczynniku korelacji z metodą referencyjną (CD4l/61) wraz z pomiarem frakcji niedojrzałych płytek jako parametrem diagnostycznym prezentowanym na wyniku pacjenta i przesyłanym do systemu informatycznego.

- Analizator posiada tryb oznaczania próbki eliminujący wpływ obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie WBC. Tryb dedykowany dla próbek o niskiej leukocytozie – automatyczny reflex test.

- Parametry diagnostyczne umożliwiające ocenę ilościową limfocytów reaktywnych oraz ziarnistości i reaktywności neutrofilii.

- Retikulocyty mierzone przy użyciu metody optycznej i fluorescencyjnej.

- Kolorowe skategramy w minimalnej liczbie: 3.

- Liczba odczynników roboczych niezbędnych do otrzymania na wyniku wszystkich parametrów – max. 8. Odczynniki mogą być stosowane wymiennie z aparatem pomocniczym (min. 4).

- Wszystkie odczynniki bezcjankowe i w formie skondensowanej max. do 20 litrów.

- Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta – co najmniej 5.

- Możliwość wprowadzenia danych identyfikacyjnych pacjenta (nr historii choroby, oddział, płeć, PESEL, imię i nazwisko), dane lekarza kierującego, miejsce na komentarz.

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.

- Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki z czytnikiem kodów kreskowych oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do probówki systemów zamkniętych firmy Sarstedt (używanych przez Zamawiającego) na co najmniej 50 probówek.

- Wykrywanie skrzepów w próbce badanej.

- Możliwość podawania próbki pilnej w systemie STAT.

- Aspirowana objętość próbki w systemie podawania automatycznego nie większa niż 90 µl.

- Automatyczne mieszanie próbki badanej podawanej w systemie zamkniętym.

- Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki badanej.

- Praca analizatora w systemie całodobowym.

- Krótki czas restartu analizatora ze stanu standby – max. 2 minuty.

- Dzienna techniczna obsługa analizatora nie więcej niż 30 minut.

- Kolorowy monitor LCD.

- Kontrola jakości z graﬁczną prezentacją wyników (wykresy radarowe oraz Levey-Jenningsa) oraz automatycznym wyliczeniem wartości średniej, SD i CV uzyskanych wyników. Wartości nominalne oraz dopuszczalne limity dostarczone z każdą serią materiału kontrolnego.

- Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z miedzylaboratoryjną oceną kontroli jakości badań oparty na materiale do kontroli codziennej, wysyłany w czasie rzeczywistym on-line automatycznie po wykonaniu kontroli bezpośrednio z analizatora, bez ingerencji użytkownika (dostarczanie miesięcznych raportów oceny jakości) w ramach realizacji zamówienia. Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043 (lub równoważną).

- Parametry materiałów kontrolnych wczytywane bezpośrednio do analizatora za pomocą czytnika kodu paskowego lub płyty CD.

- Krew kontrolna wspólna dla parametrów krwi obwodowej i retikulocytów, na trzech poziomach decyzyjnych (L, N, H), dostarczana z częstotliwością ustaloną przez Zamawiającego i z terminem ważności podanym na opakowaniu. Materiał kontrolny wspólny dla obu aparatów.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku awarii zasilania przez okres min. 20 minut.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Dodatkowo moduł instrukcji obsługi wbudowany w oprogramowanie analizatorów.

- Wspomaganie techniczne pracy analizatora ze zdalnym monitoringiem poprzez sieć internetową w celu zapewnienia pomocy serwisu oraz merytorycznej.

- Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 100.000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku).

- Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników.

- Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np. dziennych, miesięcznych itd.

- Analizator hematologiczny (pomocniczy).

- Rok produkcji analizatora: 2020.

- Analizator o zwartej zabudowie (wymiary nie większe niż: wys. 50 cm, gł. 70 cm, szer. 50).

- Analizator o wadze nie większej niż 70 kg.

- Wydajność min 70 ozn./godz.

- System operacyjny wewnętrznego komputera sterującego pracą analizatora – kompatybilny ze środowiskiem Zamawiającego.

- Analityczny zakres pomiarowy dla poszczególnych parametrów minimum:

- WBC: 0,0 – 400,0 x 103/ul,

- RBC: 0,0 – 8,60 x 106/ul,

- HGB: 0,0 – 24,0 g/dl,

- PLT: 0,0 – 4000 x 10 3/ul,

- MPV: 4,0 – 17,0 fl,

- RETC: 0,0 – 23,0 %.

- Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty, IG – niedojrzałe granulocyty), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, Retic w # i %), RET-He, MicroR, Delta-He.

- Metoda różnicująca WBC oparta na pomiarze optycznym lub fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego.

- Optyczna metoda pomiaru płytek kompatybilna z aparatem głównym. Każdy pomiar płytek odbywa się metodą optyczną bez konieczności uruchamiania dodatkowych opcji pomiarowych.

- Analizator posiada tryb oznaczania próbki eliminujący wpływ obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie WBC. Tryb dedykowany dla próbek o niskiej leukocytozie – automatyczny reflex test.

- Analizator oznacza Retic w # i % w każdym pomiarze.

- Kolorowe skategramy w minimalnej liczbie: 1 dedykowany dla WBC.

- Liczba odczynników roboczych niezbędnych do otrzymania na wyniku wszystkich parametrów – max. 6.

- Wszystkie odczynniki bezcjankowe.

- Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta – co najmniej 5.

- Możliwość wprowadzenia danych identyfikacyjnych pacjenta (nr historii choroby, oddział, płeć, PESEL, imię i nazwisko), dane lekarza kierującego, miejsce na komentarz.

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.

- Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki z czytnikiem kodów kreskowych oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do probówki systemów zamkniętych firmy Sarstedt (używanych przez Zamawiającego) na co najmniej 20 stanowisk.

- Aspirowana objętość próbki nie większa niż:

- w systemie podawania manualnego: 30 µl,

- w systemie podawania automatycznego: 30 µl.

- Automatyczne mieszanie próbki badanej podawanej w systemie zamkniętym.

- Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki badanej.

- Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 100.000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku).

- Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników.

- Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np. dziennych, miesięcznych itd.

- Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z miedzylaboratoryjną oceną kontroli jakości badań oparty na materiale do kontroli codziennej, wysyłany w czasie rzeczywistym on-line automatycznie po wykonaniu kontroli bezpośrednio z analizatora, bez ingerencji użytkownika (dostarczanie miesięcznych raportów oceny jakości) w ramach realizacji zamówienia. Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043 (lub równoważną).

- Parametry materiałów kontrolnych wczytywane bezpośrednio do aparatu za pomocą czytnika kodu paskowego lub płyty CD.

- Krew kontrolna wspólna dla parametrów krwi obwodowej i retikulocytów, na trzech poziomach decyzyjnych (L, N, H), dostarczana z częstotliwością ustaloną przez Zamawiającego i z terminem ważności podanym na opakowaniu. Materiał wspólny dla obu analizatorów.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- Praca analizatora w systemie całodobowym .

- Kolorowy monitor LCD.

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku próbek.

- Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 20 minut.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Dodatkowo moduł instrukcji obsługi wbudowany w oprogramowanie analizatorów.

- Wspomaganie techniczne pracy analizatora ze zdalnym monitoringiem poprzez sieć internetową.

- Warunki gwarancji i serwisu.

- Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – możliwość zastąpienia naprawianego analizatora innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi analizatorów, dla min. 5 osób personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy analizatorów o parametrach zgodnych z SIWZ.