SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 1: Aparatura monitorująca i reanimacyjna)

- Defibrylator z funkcją monitorowania – 2 kpl.

- Urządzenie do monitorowania i defibrylacji.

- Urządzenie kompatybilne z używaną przez Zmawiającego aparaturą Mindray: uMEC12, iMEC12, BeneHeart D3.

- Ekran kolorowy o przekątnej minimum 7”

- Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.

- Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej

- Defibrylacja

- Dwufazowa fala defibrylacji

- Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 350 J

- Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej

- Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sekund

- Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji

- Defibrylacja półautomatyczna (AED)

- Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 350 J

- W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią

- Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych

- Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej

- Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii

- Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych

- Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora

- Monitorowanie EKG.

- Min. z 3 odprowadzeń

- Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min. od 15-330 B/min.

- Wzmocnienie sygnału min. x0,25; x0,5; x1; x2; x4;

- tryby stymulacji: sztywny i na żądanie

- natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA

- zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 150 imp/min

- Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów

- Wbudowana drukarka termiczna

- Papier do drukarki o szerokości min.50 mm

- Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych

- Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG

- Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive

- Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin

- Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci oraz 1 kpl. elektrod do AED

- Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi

- Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 120 minut monitorowania.

- Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V.

- Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią min 200J na w pełni naładowanych akumulatorach.

- Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test).

- Możliwość współpracy z systemem monitorowania i centralą tego samego producenta.

- Wózek jezdny z miejscem na defibrylator oraz akcesoria.

- 1 x szafka z 2 szufladami (wysokość frontu 2 x 130 mm) (+/- 5%),

- 1 x blat 450 x 500 mm (+/- 5%)

- 2 x szyna instrumentalna

- stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25 x 25 mm, lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji; stelaż wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min 100 mm, w tym dwa z blokadą; szafka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, fronty szuflad lakierowane. Wymiary stolika/blatu bez wyposażenia opcjonalnego: 500x500x900 mm (+/- 5%), blat lakierowany proszkowo, z pogłębieniem.

- Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg

- Kardiomonitor stacjonarno-transportowy – 1 kpl.

- Urządzenie kompatybilne z używaną przez Zmawiającego aparaturą Mindray: uMEC12, iMEC12, BeneHeart D3.

- Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg

- Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia.

- Ekran kolorowy LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli.

- Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych.

- Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki.

- Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne.

- Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów

- Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.

- Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:

- EKG,

- Odchylenie odcinka ST,

- Liczba oddechów (RESP),

- Saturacja (SpO2),

- Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP),

- Pomiar temperatury (T1,T2,TD).

- Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF

- Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.

- Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń.

- Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego  odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG.

- Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%.

- Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.

- Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

- Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.

- Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.

- Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami lub w formie wykresów kołowych.

- Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc.

- Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń:

- Bradykardia,

- Tachykardia,

- Asystolia,

- Tachykardia komorowa,

- Migotanie komór,

- Migotanie przedsionków,

- Stymulator nie przechwytuje,

- Stymulator nie generuje impulsów,

- Salwa komorowa.

- PVC/min wysokie.

- Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Impedancyjna metoda pomiaru.

- Zakres pomiaru: minimum 5-150 oddechów /min.

- Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min.

- Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s.

- Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji.

- Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%.

- Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min.

- Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%.

- Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik.

- Alarm desaturacji.

- Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Oscylometryczna metoda pomiaru.

- Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg.

- Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm.

- Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg.

- Tryb pomiaru:

- AUTO,

- Ręczny,

- STAT (Ciągły).

- Funkcja stazy.

- Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut.

- Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie.

- Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF.

- Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.

- Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.

- Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa.

- Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe kompatybilne z posiadanymi przez szpital monitorami typu iMEC12 i uMEC12.

- Kabel EKG 5-odprowadzeniowy.

- Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP.

- Mankiet do pomiaru NIBP średni.

- Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips.

- Czujnik temperatury powierzchniowy.

- Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora.

- Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy.

- 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów.

- Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.

- Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów.

- Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru.

- Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.

- Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru).

- Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.

- Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych.

- Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.

- Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny.

- Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.

- Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora.

- Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci informatycznej.

- Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci informatycznej przewodowej z centralą monitorującą.

- Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci informatycznej bez stacji centralnego nadzoru.

- Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci informatycznej.

- Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci.

- Możliwość pracy w sieci informatycznej bezprzewodowej.

- Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC).

- Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci informatycznej z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

- rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO,

- BIS,

- NMT,

- EEG.

- Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami)

- Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA.

- Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora.

- Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1.

- Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria kompatybilny z posiadanymi przez szpital monitorami typu iMEC12 i uMEC12.

- Aparat EKG 12-sto kanałowy – 1 kpl.

- Urządzenie kompatybilne z używaną przez Zmawiającego aparaturą Mindray: BeneHeart R3/R12.

- 12 kanałowy aparat EKG.

- Ekran LCD min 7”.

- Wyświetlanie min 10 krzywych EKG.

- Cyfrowe wykrywanie  rozrusznika serca.

- Trybu stymulacji przedsionkowej, komorowej i sekwencyjnej A-V bez konieczności wyboru czułości wykrywania rozrusznika serca.

- Podgląd i ocena pełnego raportu EKG na ekranie.

- Klawiatura alfanumeryczna.

- Odprowadzenia: 12 standardowych oraz Cabrera.

- Automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG (algortym Glasgow).

- Prędkość przesuwu papieru 5/12,5/25/50 mm/s.

- Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV, auto.

- Praca w trybie automatycznym i ręcznym.

- Drukowanie: 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1

- Drukowanie na papierze formatu A4 (składanka 210x297 mm) i bezpośrednio wydruk z drukarki

- Możliwość wykonania badania bez papieru z zapisem do pliku w formacie PDF, XML

- Baza pamięci badań – min. 500 badań

- Możliwość eksportu badania do pamięci USB

- Sygnalizacja odłączenia przewodu i elektrod EKG

- Wykrywanie impulsów stymulatora

- Skład zestawu:

- elektrokardiograf

- przewód EKG z końcówkami typu banan,

- elektrody kończynowe i piersiowe,

- papier A4 (składanka – 100 str.) – 3 opakowania.

- wózek do aparatu EKG z wysięgnikiem.

- Aparat EKG 3 kanałowy – 8 kpl.

- Urządzenie kompatybilne z używaną przez Zmawiającego aparaturą Mindray: BeneHeart R3/R12.

- 3 kanałowy aparat EKG

- Ekran LCD min 5” o rozdzielczości min. 800 x 480 punktów

- Wyświetlanie min. 10 12 krzywych EKG.

- Wbudowane akumulatory pozwalają na 6 godzin ciągłego monitorowania.

- Waga max. 1,3 kg

- Klawiatura funkcyjna

- Odprowadzenia: 12 standardowych oraz Cabrera

- Automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG

- Prędkość przesuwu papieru 5/12,5/25/50 mm/s

- Czułość: 5/10/20 mm/mV, auto

- Praca w trybie automatycznym i ręcznym

- Drukowanie: 3x4, 3x4+1, skrócony 3x4, papier termoczuły o szer. 80 mm (rolka lub składanka - możliwość zastosowania dwóch rodzajów papieru)

- Możliwość wykonania badania bez papieru (z podglądem) z zapisem do pliku w formacie PDF

- Eksport badania do pamięci USB

- Współpraca z drukarką zewnętrzną

- Obszerna baza pamięci – min. 500 badań

- Sygnalizacja odłączenia przewodu i elektrod EKG

- Wykrywanie impulsów stymulatora

- Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych oraz filtr pływania izolinii

- Skład zestawu:

- elektrokardiograf,

- elektrody gruszkowe przedsercowe (6 szt.); elektrody klipsowe (4 szt.); zestaw dla dorosłych,

- papier termicznych rolka – 80 mm (1 szt.),

- wózek do aparatu EKG.

- Gwarancja, szkolenia, wymagane dokumenty.

- Gwarancja: min. 24 miesiące.

- Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń.

- Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa lub elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem),

- Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniami).

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.