SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 4: Mobilne elektromiografy i robot rehabilitacyjno-diagnostyczny)

- Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną – 1 kpl

- Parametry techniczne:

- 8 kanałowa elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10us-500us dla wszystkich kanałów, 500us-10s dla wybranego kanału,

- 8 kanałowe pomiary elektromiograficzne o dokładności +- 0,5 % w pełnym zakresie,

- Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii (baseline noise) < 0,5 uV,

- Próbkowanie elektromiograficzne co najmniej 1000 próbek / sekundę,

- Pomiar impedancji +-0,5 kOhm,

- Kształty przebiegów elektrostymulacyjnych: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny,

- Połączenie poprzez WiFi i/lub Bluetooth,

- Zasilanie bateryjne,

- Pas umożliwiający zamocowanie urządzenia podczas ruchu,

- Możliwość współpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnętrznymi (dopochwowe, rektalne)

- Oprogramowanie:

- Tworzenie profili pacjentów i terapeutów,

- Tworzenie, wyświetlanie i edycję kont pacjentów,

- Połączenie bezprzewodowe z urządzeniem,

- Wyświetlanie listy ćwiczeń,

- Ustawianie linii progowej dla elektromiografii i wyzwalanej elektromiografią elektrostymulacji

- Wyświetlanie podsumowania treningu  i wprowadzania komentarzy do treningów,

- Tworzenie dopasowanych do użytkownika ćwiczeń,

- Wyświetlanie wykresów aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym,

- Korzystanie z predefiniowanych testów diagnostycznych, w tym Test Glazera,

- Korzystanie z predefiniowanych ćwiczeń opartych o EMG Biofeedback (programy treningowe włókien mięśniowych typu: I, IIa, IIb).

- Przeprowadzenie elektrostymulacji, korzystając z predefiniowanych programów, min.:

- Elektrostymulacja w naglącym nietrzymaniu moczu,

- Elektrostymulacja w wysiłkowym nietrzymaniu moczu,

- Elektrostymulacja w mieszanym nietrzymaniu moczu,

- Elektrostymulacja w nietrzymaniu kału,

- Elektrostymulacja dźwigacza odbytu.

- Przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografię, korzystając z predefiniowanych programów min.:

- Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) dla mięśni powierzchniowych,

- Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) w nietrzymaniu moczu,

- Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) w nietrzymaniu kału,

- Gry rehabilitacyjne min 2 szt.

- Akcesoria i wyposażenie:

- Komputer mobilny typu laptop,

- 5 opakowań elektrod EKG/EMG (po 50 szt. każde),

- 2 opakowania elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm oraz 5x10 cm, (po min. 50 sztuk w opakowaniu każdego rozmiaru),

- Zestaw podstawowy elektrod nietrzymania moczu (5 szt. po 1 z każdego typu)

- Ładowarka baterii z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 2 baterii jednocześnie

- Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny umożliwiający ćwiczenia w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia – 1 kpl

- Parametry techniczne i funkcjonalność

- Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych oraz tułowia

- Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych.

- Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne

- Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi

- Wbudowana reaktywna elektromiografia

- Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia

- Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom.

- Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny)

- Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta;

- Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów);

- Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego,

- Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego (fotel nie jest częścią zestawu).

- Wyposażenie robota:

- Przystawka do kończyny górnej,

- Przystawka do kończyny dolnej,

- Przystawka do stopy,

- Przystawka do przedramienia,

- Przystawka do barku,

- Przystawka kierownica,

- Zatrzymywanie awaryjne pacjenta i kontrolera,

- Przewód zasilający dł. min. 10 m (IEC C13, 250 V),

- 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. min. 1,5 m,

- Gry rehabilitacyjne,

- Tablet z przekątną ekranu większą niż 12” wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem,

- Rozdzielacz USB min. 4 gniazda,

- 5 opakowań Elektrod EKG/EMG (po 50 szt. w opakowaniu)

- Gwarancja, szkolenia, wymagane dokumenty.

- Gwarancja na wszystkie urządzenia: min. 24 miesiące.

- Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i oprogramowania w miejscu instalacji.

- Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniami),

- Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniami)

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.