SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadania 6 i 7)

- Zadanie 6: Aparatura dozymetryczna.

- Wielodetektorowa matryca komór jonizacyjnych do weryfikacji dynamiczny planów IMRT/VMAT – 1 kpl.

- Matryca umożliwia weryfikację planów w technikach dynamicznych IMRT i VMAT dla energii fontowych z i bez filtra spłaszczającego.

- Element pomiarowy: Komory jonizacyjne.

- Wzorcowanie dla dawki pochłoniętej w wodzie, wiązki Co-60 wykonane przez laboratorium wzorcujące i potwierdzone certyfikatem wzorcowania.

- Zakres energetyczny: Co-60 do 15MV.

- Ilość komór ≥ 1450 (detektorów półprzewodnikowych).

- Objętość pojedynczej komory ≤0,1cm3.

- Jednostki mierzone: dawka pochłonięta w wodzie [Gy].

- Maksymalna moc dawki nie mniejsza niż 24Gy/min.

- Maksymalne mierzone pola promieniowania nie mniejsze niż 25x25cm (dla pola zdefiniowanego w izocentrum).

- Zdolność rozdzielcza matrycy (odległość między środkami detektorów mniejsza niż 1 cm).

- Możliwość zwiększania rozdzielczości przestrzennej mierzonego rozkładu dawki poprzez wykonanie dodatkowego pomiaru z przesunięciem matrycy.

- Możliwość łączenia zmierzonych pól celem zwiększenia obszaru pomiarowego.

- Kontroler matrycy 2D pozwalający na komunikację z komputerem klasy PC wraz z kompletem przewodów połączeniowych i zasilających.

- Oferowana matryca kompatybilna z oferowanym fantomem do weryfikacji planów IMRT/VMAT opisanym poniżej.

- Fantom do weryfikacji planów IMRT/VMAT kompatybilny z oferowanymi matrycami wielodetektorowymi. – 1 kpl.

- Fantom kompatybilny z matrycą opisaną powyżej.

- Geometria pomiaru – oś wiązki terapeutycznej prostopadła do płaszczyzny matrycy podczas realizacji dynamicznych planów (IMRT/VMAT) i w całym zakresie ruchu gantry.

- Fantom pomiarowy wykonany z materiału o gęstości bliskiej wartości 1 g/cm3.

- Fantom dedykowany do weryfikacji technik IMRT/VMAT.

- Fantom mogący służyć również do kontroli jakości wiązki akceleratora. Możliwość wykonania pomiarów dedykowanymi matrycami pod dowolnym kątem i określenie parametrów wiązki terapeutycznej – symetria, płaskość, rozmiar pola promieniowania.

- Komora jonizacyjna płasko-równoległa o objętości 10,5 cm3 przeznaczona do pomiarów pól stereotaktycznych, wodoszczelna, kompatybilna z posiadanym sprzętem dozymetrycznym.

- Dedykowany wózek transportowy.

- Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Verisoft do najnowszej wersji.

- Oprogramowanie kompatybilne z oferowaną matrycą wielodetektorową i dedykowanym do nich fantomem oraz pozwalające na wykonanie rutynowej kontroli jakości wiązek terapeutycznych tj. pomiar symetrii, płaskości, rozmiaru pola promieniowania, obszaru półcienia dla dowolnego kąta gantry, bez potrzeby ręcznego przestawiania fantomu.

- Oprogramowanie umożliwiające również:

- porównanie zmierzonego rozkładu dawki z zaplanowanym w systemie planowania leczenia.

- prezentacje wyników oraz generowanie raportów.

- zwiększanie rozdzielczości przestrzennej mierzonego rozkładu dawki poprzez wykonanie dodatkowego pomiaru z przesunięciem matrycy.

- pomiar i łączenie długich pół >25x25cm2.

- pomiary off-axis.

- pomiar planów wielo-energetycznych.

- Komputer przenośny o przekątnej ekranu minimum 19” kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi matryc wielodetektorowych z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem zgodnym z punktami 9 i 10. Komputer powinien zawierać w zestawie:

- Torbę do transportu.

- Zasilacz.

- Mysz komputerową.

- Oferowany system musi być kompatybilny z zainstalowanymi w pomieszczeniach akceleratorów systemami przyłączy C-BOX.

- Analizator pola promieniowania 3D z wyposażeniem i kompletem detektorów oraz komór jonizacyjnych – 1 kpl.

- Oprogramowanie wraz z modułem eksportu do systemu planowania kompatybilne z posiadanym przez ośrodek fantomem typu MP3.

- Zestaw komputerowy (Komputer stacjonarny, mysz komputerowa, klawiatura, monitor minimum 21”, UPS) zgodny z wymaganiami oprogramowania do kontroli analizatora pola z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem do kontroli analizatora pola – powyższe musi być kompatybilne ze środowiskiem Zamawiającego.

- Zbiornik z PMMA umożliwiający minimalny zakres skanowania w osiach X,Y= 48 x 48 cm i głębokości min. 40 cm.

- Rezerwuar wodny zintegrowany z podnośnikiem, sterowany elektrycznie umożliwiający wpompowywanie i wypuszczanie wody ze zbiornika pomiarowego.

- Sensor poziomu wody do automatycznego napełniania i spuszczania wody.

- Zakres ruchu podnośnika ≥ 50 cm.

- Dwukanałowy elektrometr zintegrowany z podnośnikiem ze złączem „M”.

- Bezprzewodowy pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie fantomem w pomieszczeniu terapii.

- Połączenie WiFi i LAN do aplikacji sterującej fantomem.

- Mechanizm automatycznego pozycjonowania i poziomowania fantomu realizowany poprzez oprogramowanie lub mechanicznie.

- Tryb ciągły i skokowy skanowania.

- Oprogramowanie umożliwiające analizę parametrów dozymetrycznych i geometrycznych wiązek terapeutycznych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami IAEA dla wiązek FF i FFF.

- Możliwość przeprowadzenia pomiarów TPR.

- Oprogramowanie umożliwiające analizę i porównanie pomiarów przy użyciu oferowanego i posiadanego przez użytkownika analizatora pola (PTW).

- Komplet kabli sygnałowych i sterujących.

- Komory jonizacyjne cylindryczne o objętości czynnej ≤ 0,13cm3, wodoszczelne, 2 szt. wraz z uchwytem.

- Referencyjna komora jonizacyjna płasko-równoległa o objętości 10,5 cm3 przeznaczona do pomiarów pól stereotaktycznych, wodoszczelna wraz z uchwytem.

- Detektor półprzewodnikowy typy p do pomiaru wiązek fotonowych, objętość pomiarowa ≤0,03cm3, wodoszczelny, zakres pomiarowy 1cm x 1cm do 40cm x 40cm, wraz z uchwytem.

- Detektor diamentowy, wodoszczelny, objętość czynna ≤ 0,004cm3, wraz z uchwytem.

- Wodoszczelna komora jonizacyjna płasko-równoległa objętości 0,055cm3.

- Oferowane detektory wyposażone w złącza typu M, kompatybilne z posiadanymi przez ośrodek elektrometrami/ dawkomierzami oraz okablowaniem.

- Możliwość podłączenia do fantomu za pomocą dedykowanych uchwytów oferowanych detektorów oraz posiadanych w ośrodku detektorów z typem złącza M: PTW Farmer TM30013, PTW Marcus 23343, Marcus Advanced 34045, microDiamond 60019, Roos 34001, Semiflex 31010.

- Zadanie 7: Stacje do konturowania, unieruchomienia, aplikatory do brachyterapii.

- Stacje lekarskie systemu planowania leczenia – 3 szt.

- Funkcjonalność importu/exportu danych w formacie DICOM RT.

- Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych dla dwóch oferowanych stacji planowania leczenia.

- Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, dla dwóch oferowanych stacji planowania leczenia.

- Oferowany system zapewnia obsługę serii badań wraz z danymi z systemów wirtualnej symulacji.

- Narzędzia wirtualnej fluoroskopii z automatycznym pozycjonowania.

- Możliwość prezentacji typu Beam’s Eye View z DRR.

- Narzędzia do konturowania struktur anatomicznych – manualne oraz automatyczne.

- Narzędzia wykrywania krawędzi struktur.

- Możliwość interpolacji struktur.

- Generowanie marginesu 3D z możliwością wyłączania lub sumowania części struktur.

- Narzędzia do autosegmentacji EZ-Sketch 3D.

- Funkcja asystenta rysowania konturów.

- System zapewnia detekcję „rozwidlonych” struktur.

- Możliwość przypisania gęstości z nadpisaniem wartości CT.

- Możliwość definicji stołu terapeutycznego z nadaniem gęstości.

- System zapewnia możliwość rysowania struktur na bazie określonej wartości SUV badania PET.

- Obsługa badań w standardzie DICOM (CT, MR, PET).

- Funkcjonalność fuzji obrazów.

- Oprogramowanie do wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, PET/TK z wykorzystaniem obrazów dla różnych faz oddechowych 4D (konturowanie na wybranej fazie oddechowej, obliczanie serii Minimum Intensity Projection, Maximum Intensity Projection i Mean Intensity Projection) dla wszystkich oferowanych stacji do konturowania.

- Ocena planu terapeutycznego dla wszystkich oferowanych stacji do konturowania.

- System zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe.

- Ocena planu terapeutycznego dla wszystkich oferowanych stacji do konturowania.

- Oferowany system zapewnia pełną integrację w posiadanej linii terapeutycznej.

- System wyposażony w niezbędne wyposażenie komputerowe.

- Stacje oferowanego systemu wyposażone w monitory z funkcją ekranu typu tablet, zapewniającym możliwość konturowania przy pomocy dedykowanych rysików.

- Instalacja oraz integracja oferowanego systemu w strukturze bazy danych systemu planowania wykorzystywanego przez Zamawiającego – system MONACO firmy CMS.

- Rozbudowa i modernizacja wyposażenia dla technik stereotaktycznych – 1 kpl.

- Oferowana konfiguracja zapewnia wyposażenie do unieruchamiania głowy pacjenta dla technik stereotaktycznych.

- Unieruchomienie wyposażone w ramę z możliwością sztywnego mocowania jej do blatu stołu terapeutycznego.

- Mocowanie ramy kompatybilne z blatami stołów akceleratorów wykorzystywanych przez Zamawiającego – akceleratory Synergy i Versa HD firmy ELEKTA.

- Rama wyposażona w system indeksowania odległości.

- Konfiguracja ramy zawiera niezbędną podstawkę pod głowę wraz z zestawem poduszek próżniowych.

- Wielkość oferowanej ramy zapewnia możliwość unieruchamiania pacjentów, który obwód głowy ≥ 60cm.

- System unieruchamiania zapewnia możliwość wykorzystania ustników usztywniających.

- Konfiguracja ustników umożliwia próżniowe wspomaganie do podniebienia twardego pacjenta.

- Oferowana konfiguracja zawiera zestaw ustników w kilku rozmiarach.

- System unieruchomień zapewnia możliwość zastosowania masek termoplastycznych.

- Oferowana konfiguracja zapewnia zestaw masek termoplastycznych, trzypunktowych.

- Oferowana konfiguracja zapewnia wyposażenie dla dwóch akceleratorów wykorzystywanych przez Zamawiającego.

- Modernizacja systemu unieruchomień zapewnia blat stołu terapeutycznego, w pełni kompatybilny z blatami wykorzystywanymi na akceleratorach Zamawiającego – akceleratory Synergy i Versa HD firmy ELEKTA.

- Modernizacja i rozbudowa zestawu aplikatorów do brachyterapii HDR – 1 kpl.

- Zestaw aplikatora typu Kuske do brachyterapii śródtkankowej piersi.

- Zestaw zapewnia wykorzystanie wraz z igłami metalowymi, wykorzystywanymi przez Zamawiającego w Zakładzie Brachyterapii – firmy ELEKTA.

- Zestaw zapewnia wykorzystanie wraz z igłami plastikowymi, wykorzystywanymi przez Zamawiającego w Zakładzie Brachyterapii.

- Zestaw aplikatora typu Kuske, kompatybilny z wykorzystywanym przez Zamawiającego aparatem microSelectron-HDR – firmy NOCLERTON.

- Oferowany aplikator wykonany z materiału, który umożliwia wykorzystanie go podczas obrazowania z wykorzystaniem tomografii komputerowej.

- Oferowany aplikator wykonany z materiału, który umożliwia wykorzystanie go podczas obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

- Konfiguracja oferowanego aplikatora zawiera, co najmniej:

- uchwyt na szablon typu Kuske,

- szablon do implementacji igieł,

- szablon prowadzący,

- szablon docelowy.

- Oferowana konfiguracja zapewnia wewnątrzmaciczną prowadnicę o średnicy 6 mm.

- Prowadnica wewnątrzmaciczna w pełni kompatybilna z wykorzystywanym aplikatorem ginekologicznym typu Fletcher.

- Oferowana prowadnica zapewnia możliwość wykorzystania z aparatem microSelectron-HDR.

- Prowadnica wykonany z materiału umożliwiającego wykorzystanie w obrazowaniu przy pomocy technik tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.